**连云港市第一人民医院**

**功能性翻身治疗电动护理床参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院功能性翻身治疗电动护理床采购，卖方负责将功能性翻身治疗电动护理床运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

1. **参数要求：**

**设备名称:** **功能性翻身治疗电动护理床 本次采购数量：1**

▲1、必须具备二类医疗器械注册证（投标性能与注册标准一致，

必要时提供注册标准供查验）

2、电源电压：AC220V±24V 50HZ±1HZ

3、输入功率：100VA

4、背板上折：≥70°

5、腿板下折：≥40°

6、左右倾斜：0°~ 30°（平卧翻身）

7、左右内倾：0°~ 20°（翘边保护）

8、角度显示提醒功能

9、一键式复位（CPR）

▲10、定时翻身程序：左侧翻-平卧-右侧翻-平卧（阶段时间均可调）

▲11、背板上折，床面中心板可左右翻身（半卧翻身功能）

12、材质：优质碳钢、ABS工程塑料

13、规格：床体：216cm×110cm×55cm ；床板：205cm×88cm×2.5cm

注：带“▲”号条款为重要技术参数。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**