连云港市第一人民医院

手动轮转式切片机参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院手动轮转式切片机采购，卖方负责将手动轮转式切片机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

数量：1 台

1.	进口品牌，超强耐用，低维护，高信价比。

2.	无疲劳操作，粗进轮的位置更接近操作者，使用舒适。有专门的修块功能键，修快时可以不用转动粗进轮。

3.	样品回缩：200μm

4.	切片厚度：

切片厚度设定范围：1-60μm

切片厚度0.5-300μm可计数

设定值：1 -10μm，以1μm递进

10-20μm，以2μm递进

20-60μm，以5μm递进

5.	修块厚度：10μm，30μm

6. 水平进样幅度：30mm，

7. 垂直样品行程：70mm

8.	最大样品体积（W×H×D）：50×66×40mm

9.  8° X/Y 轴精确定位，每2° 有止爪停止位点，并且有红色 0 刻度位。

10.  E型刀架带有红色护手，覆盖刀锋全长，确保安全。在切片和更换蜡块时有效保护用户。同时刀架具备侧向移动功能，有效充分地利用刀片全长。

11. 储物盘可置于切片机顶部或旁边，方便常用工具的拿取，切片机顶部也可存放冷盒冷却蜡块。

12. 手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，符合人体工程学设计，减轻用户的疲劳。

13. 安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的第二手轮锁可将手轮轻松锁定在最高位，方便更换刀片和样品。

14. 多种样本夹可满足不同样本的需要。

15. 通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。

16. 切片机外壳材料耐腐蚀。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！