连云港市第一人民医院

双极高频超声双输出手术系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院双极高频超声输出手术系统采购，卖方负责将双极高频超声输出手术系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

一、设备名称：双极高频超声双输出手术系统

二、数    量：1套，包括超声发生器和高频电刀主机，且使用专用连接线连接设备和器械。

三、主要技术规格及系统概述，按各投标产品最高档次配置：

3.1 主机系统：

3.1.1系统由≥2台主机组合而成，包括超声发生器和高频电刀主机，且使用专用连接线连接设备和器械。

3.1.2系统可分别独立输出≥5种能量，包括单极能量、双极能量、超声波能量、超声双极协同输出能量以及等离子电切能量，可配合各类手术环境如：内窥镜手术、开腹手术、经尿道手术等，可支持生理盐水下电切。

3.1.3 系统具有≥6个器械接口，包括1个双极器械接口、2个单极器械接口、1个通用接口、1个双极高频超声双输出器械接口以及1个超声器械接口，可以自动识别不同刀头及其它电外科器械，并在屏幕上自动显示对应模块。

3.1.4 系统脚踏接口≥4个，连接不同脚踏可分别控制超声刀能量输出、双极超声双输出能量、单极、双极、生理盐水下电切能量等，具备更多选择性，且有较宽的符合人体工程学的设计的脚踏开关，使医生的使用更方便，更舒适。

3.1.5两个独立控制的触摸屏设计可分别进行高频电外科操作和超声发生器操作以及清晰显示的诊断信息。

3.1.6外形设计轻便，节省手术室空间。

3.1.7可更新系统软件版本，并可以升级PK刀。

3.1.8 采用HPCS和FSM技术可以检测放电量，将火花控制在最低量，缓解切割时对组织造成的过度损伤和组织碳化，保证切割顺畅。

3.1.9 产品通过CE和美国FDA认证。

3.1.10 在连接可配合使用气腹机情况下，扩展实现自动排烟功能，减少烟雾，提供更加清晰的视野。

3.2、超声能模块

3.2.1具备实时阻抗监测的功能，可以根据组织的阻抗和不同种类的器械，进行更为细致的能量设定。

3.2.2 具有≥2个超声输出器械接口，可接双极高频超声双输出器械和单超声输出器械。

3.2.3 具有一把器械同时输出≥2种能量，包括高级双极能量和超声波能量，提升器械切割速度和凝血效果，并可在术中通过器械两个按钮快速切换切割和凝血模式，及时止血，更安全可靠。

3.2.4 可闭合最大直径为7mm的血管，且通过FDA以及SFDA认证。

3.2.5具有开腹及腔镜两类手术器械，满足多科室手术需要。

3.2.6配有配套用的连接线及固定组件，刀头连接主机具有检测模块，无需任何工具，可进行自检。

3.3、高级双极模块

3.3.1 刀头抓取部为弧形设计，采用Y型雨刷结构，以均匀的压力抓取组织，可以实现稳定的血管闭合与扎实的抓取效果。可以切割和凝闭7mm及7mm以下的脉管。

3.3.2一把器械集合手术中必要的多步操作，切割、闭合、止血、抓取、剥离等性能。

3.3.3智能双极模块输出时，有效降低电流向外扩张引起的侧向热损伤.

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！