连云港市第一人民医院

清创仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院清创仪采购，卖方负责将清创仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

数量：1台

| 1 | 产品适用范围 | 适用于人体伤口的超声清创，通过加压冲洗和负压引流，达到去除细菌的作用 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 超声清洗模块参数 |  |
|  | *超声主机输出频率范围 | 15kHz－45kHz |
|  | *超声工作频率 | # 25kHz±1kHz |
|  | *有效超声输出功率范围 | ﹤50W |
|  | *超声自动扫频时间 | ≤5s |
|  | *超声清创刀头振动幅度 | ≥70μm |
|  | 超声刀头材料钛合金、可拆卸 | TC4钛合金 |
|  | 显示和设置超声输出功率、清创液流量功能 | 具有 |
|  | *最大超声清创液流量范围 | ≥100mL/min |
|  | 手柄输出口处清创液温升 | ≤10 ℃ |
|  | 清创液最高温度 | ≤35 ℃ |
| 3 | 高压冲洗模块参数 |  |
|  | 显示和设置冲洗液流量功能 | 具有 |
|  | 最大高压清创液流量 | ≥400ml/min |
|  | *高压冲洗最大压强 | 0.6±0.05MPa |
| 4 | 负压吸引模块参数 |  |
|  | 最大负压压力 | ≥0.08MPa |
|  | 抽气速率 | ≥20L/min |
|  | 储液瓶容积 | ≥2L |
|  | 正常使用中的噪声 | ≤70db(A) |
| 5 | 系统参数 |  |
|  | *操作面板 | 触摸屏操作 |
|  | 显示和设置治疗时间功能 | 具有 |
|  | 治疗结束时声音提示功能 | 具有 |
|  | 定时器工作范围 | 0~99min |
|  | 脚踏开关启动或停止治疗功能 | 具有 |
|  | 脚踏开关启动力 | 10－50N |
| 6 | 超声及高压冲洗管路 | 独立在机器外部，支持高温高压灭菌，可一次性使用或重复灭菌后使用，杜绝感染 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！