连云港市第一人民医院

关节镜动力手柄、摄像头、镜头、鞘参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院关节镜动力手柄、摄像头、镜头、鞘采购，卖方负责将关节镜动力手柄、摄像头、镜头、鞘运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

与手术室现有关节镜主机相匹配。

关节镜系统的技术要求及参数

一.摄像系统（只要摄像头）

1.符合国际ATSC标准的HD（高清）技术

2.* HD-SDI、HD-DVI、YPrPb、DV、YC五种制式

3.从镜头到图像显示的全系列HD产品

4.1920×1080

5.NTSC/PAL制系统。

6.摄像头像素不小于600万

7.16:9全高清超宽图像显示

8.摄像接口国际通用，可与国内、国外任何品牌内镜相连

9.可直接接驳专用工作站或笔记本电脑，采集、编辑、处理、分析、大容量存储数字化动态或静态画面：档案管理、打印彩色报告单等

10.现代数字化手术室的基本要求，做到与任何地点实现零距离沟通和双向互动：院内、城际、卫星等。

11.多种手术最优化选择模式

二.关节镜操作系统

1.柱镜技术（只要镜头）

2.* 视野不低于114º视角

（3）镜体与镜片的连接是“玻璃-金属”焊接处理技术（确保密封、防雾）

（4）可用等离子、高温、高压、浸泡等所有的消毒方法。

（5）兰宝石物镜（抗划伤、划痕）

（6）可逆双阀、可旋转镜鞘，可匹配所有角度镜体。

（7）可与国内、国外所有品牌，所有型号内窥镜匹配、兼容、连接使用。

三.强力动力刨削系统（只要动力手柄）

1.扭力不低于32 OZ/in

2.切割窗锁定功能

3.刨刀头自动识别、能记忆上次转速功能

4.刨刀头的装卸是即插即用、轻按弹出式（非旋转拧入式）

5.* 有能同时刨削同时等离子汽化止血的功能和刨削器

6.手柄带手控按钮，控制顺、逆、往复转向

7.有故障自诊并显示功能

8.手柄带切割窗锁定功能开关

9.所有刨刀头的工作范围（直径3.5mm-5.5mm）×长130mm

10.万能刨刀头（同时可刨半月板和滑膜的刨刀头）

四.手动器械（只要蓝钳：开口向前）

（1）所有器械都是精钢材料制作

（2）* 有可360度任意调整角度的雪茄型手柄剪刀、蓝钳

（3）进入体内的器械要求全部是无销钉设计，滑杆整体设计结构

（4）各种剪刀、蓝钳进入体内的前工作端要求越扁小越好

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！