连云港市第一人民医院

内镜系统（儿科）招标范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院内镜系统（儿科）采购。卖方应将内镜系统（儿科）运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:内镜系统 （儿科）              本次采购数量：1套

其中①电子胃肠镜主机（配光源）   数量：1台

②电子结肠镜   数量：1根

③电子胃镜  数量：1根

相关参数如下：

标①

电子胃肠镜主机主要技术要求和规格

主机

规格

| 电源 | 电压 | 220-240V AC（±10%内） |
| --- | --- | --- |
|  | 频率 | 50/60Hz(±1%内) |
|  | 消耗电量 | 150VA |
| 类别 （医用电气设备） | 对电击的防护类别 | I类 |
|  | 应用部件对电击的防护程度 | BF型应用部件。没有标记时为BF型应用部件。 |
|  | 防爆保护级别 | 本图像处理装置应远离易燃性气体。 |
| 观 察 | 模拟HDTV信号输出 | 可以选择RGB（1080/50I）或YPbPr（1080/50I）输出。（用于220-240V型） |
|  | 模拟SDTV信号输出 | VBS复合端口（576/50I：PAL），Y/C（576/50I：PAL）和RGB（576/50I：PAL）；可以同时输出。（用于220-240V型） |
|  | 数字信号输出 | 可选择SDI（HD-SDI或SD-SDI）， DV(IEEE1394)，DVI(WUXGA, 1080P或SXGA)。 |
|  | 白平衡调节 | 通过前面板上的WHITE BALANCE按键可以进行白平衡调节。 |
|  | AFI色彩平衡调节 | 在AFI观察时，用色彩平衡袋进行AFI色彩平衡调节。 |
|  | 标准色图输出 | 可以显示色条或50%白色屏幕。 |
|  | 色调调节 | 可进行以下色调调节。“R”红色调节：±8档 “B”蓝色调节：±8档 “C”色度调节：±8档 |
|  | 自动增益控制(AGC) | 因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强。 |
|  | 对比度 | 图像对比度可设定为以下三种模式（N，H，L）。 •N（正常）：正常图像。•H（高）：与正常图像相比，暗的区域更暗，亮的区域更亮。•L（低）：与正常图像相比，暗的区域更亮，亮的区域更暗。 |
|  | 降噪 | 在图像处理过程中校正噪点 |
|  | 测光模式选择 | 前面板上的“测光模式”键可以选择自动测光模式。 自动测光：根据中央部分最亮处和外围部分的平均亮度处进行调节 •峰值测光：根据内镜图像的最亮处进行调节 •平均测光：根据内镜图像的平均亮度处进行调节 |
|  | 图像强调设定 | 电子强调内镜图像的细微形态或轮廓，增加图像的锐度。可以根据用户设定选择构造强调或轮廓强调。 •构造强调：强调图像中的细微形态的对比度 •轮廓强调：强调内镜图像的轮廓 |
|  | 切换强调模式 | 前面板上的图像强调模式按钮可以从三个级别（1，2和3）中选择一个强调级别。 |
|  | 适应型IHb色彩强调 | 基于内镜图像的IHb值来强调色彩的细微差异。 |
|  | 切换适应型IHb色彩强调模式 | 前面板上的色彩强调模式按钮可以从三个级别（1，2和3）中选择一个适合的IHb色彩强调级别。 |
|  | 显示IHb色图 | 键盘上的“IHb CHART”按键显示IHb色图。 IHb色图计算内镜图像中每个象素的IHb值，并用模拟颜色在图像中相应的位置显示IHb值。 |
|  | 彩虹现象修正 | 避免由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图像。 |
|  | 图像大小选择 | 键盘上的IMAGE SIZE键可以改变内镜图像的大小。 |
|  | 冻结 | 使用内镜或键盘上的FREEZE键可以冻结内镜图像。 |
|  | 预冻结 | 可以从按下冻结键之前的图像中挑选彩虹现象最小的图像显示出来。 |
|  | 光学数字观察 | 光学数字观察可以应用于具备光学数字观察模式的内镜及光源：•NBI（窄带成像）观察：该观察模式利用窄带观察光 •AFI（自体荧光成像）观察：该观察模式利用蓝光 |
|  | 内镜远程切换功能 | 内镜的远程切换功能可在用户设置中进行设定。 |
|  | 恢复默认值 | 前面板上的RESET键可以将以下各项恢复为默认值：•色调（除AFI） •测光模式 •图像强调模式 •色彩强调模式 •光学数字观察 •图像大小 •对比度 •冻结 •释放索引 •电子变焦 •光学数字观察 •箭头指针 •秒表 •屏幕上数字 •PIP/POP |
| 文件处理 | 远程遥控 | 可以控制以下周边设备 （仅限特定型号）：•视频监视器 •视频录像机 •视频打印机 •图文系统 |
|  | 患者数据 | 内镜显示屏幕上显示以下数据：•患者ID •患者姓名 •性别 •年龄 •出生日期•记录日期（时间、秒表） •备注 |
|  | 显示记录状态 | 可在监视器上显示以下周边设备的记录状态：•便携式存储器和内部缓冲器 •视频录像机 •视频打印机 •图文系统 |
|  | 显示图像信息 | 可在监视器上显示以下数据：•构造强调级别 •轮廓强调级别 •变焦度 •颜色模式 •聚焦 |
|  | 患者数据预录入 | 可在术前输入最多50名患者的如下信息：•患者ID •患者姓名 •性别和年龄 •出生日期 |
| 便携式存储器 | 介质 | MAJ-1925（奥林巴斯） |
|  | 储存格式 | •TIFF：无压缩 •JPEG（1/5）：约压缩到1/5 •JPEG（1/10）：约压缩到1/10 |
|  | 储存图像数量 | •TIFF：约227张图 •JPEG（1/5）：约1024张图 •JPEG（1/10）：约2048张图 |
| 记忆存储 | 用户设定 | 最多可以录入20个用户 |
|  | 设定储存 | 图像处理装置关闭后，以下设定仍可被储存。•色调 •测光模式 •强调 •色彩强调模式 •对比度 •自动增益控制 •色彩模式 •白平衡 |
|  | 锂电池 | 使用寿命：5年 |

光源

规格

| 电 源 | 电压 | 100-240V AC（±10%内） |
| --- | --- | --- |
|  | 频率 | 50/60Hz(±1 Hz内) |
|  | 消耗电量 | 600 VA |
| 照 明 | 检查灯 | 300W氙气短弧灯（无臭氧） |
|  | 灯泡平均寿命 | 持续照明约500小时（间断使用则灯泡寿命可能稍有不同） |
|  | 亮灯方式 | 切换调节器 |
|  | 亮度调节 | 光路光圈控制 |
|  | 冷却 | 空气冷却 |
|  | NBI观察 | 有 |
|  | AFI观察 | 有 |
|  | 应急灯 | 卤素灯（内置镜面） 12V 35W |
|  | 应急灯平均寿命 | 约500小时 |
| 自动亮度调节 | 自动亮度调节模式 | 伺服光圈模式 |
|  | 自动曝光 | 17档 |
| 送气 | 气泵 | 横膈膜式气泵 |
|  | 压力切换 | 4级（关闭、低、中、高） |
| 送水 | 方式 | 为可拆卸水瓶加压，实现送水 |
| 前面板指示灯 | 应急灯 | 指示应急灯是否缺失、接触不良或正在使用 |
|  | NBI | NBI观察启动时，此灯亮起 |
|  | AFI | AFI观察启动时，此灯亮起 |
| 设定存储 |  | 关闭光源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存 |
| 类别（医用电气设备） | 对电击的防护类别 | I类 |
|  | 应用部件对电击的防护程度 | BF型应用部件。参考：没有标识时为BF型应用部件。 |
|  | 防爆保护级别 | 本设备应远离可燃性气体 |

标②

电子结肠镜（儿科）主要技术要求和规格

电子结肠镜

| 光学系统 | 视野角度 | 170° |
| --- | --- | --- |
|  | 视野方向 | 直视 |
|  | 景深 | 5-100mm |
| 插入部 | 先端部外径 | 11.7mm |
|  | 插入管外径 | 11.5mm |
|  | 有效长度 | 1330mm |
| 钳子管道 | 管道内径 | 3.2mm |
|  | 最小可视距离 | 距先端3.0mm |
| 弯曲部 | 弯曲角度 | 上180° |
|  |  | 下180° |
|  |  | 右160° |
|  |  | 左160° |
| 全长 | 1655mm |  |
| 兼容的EVIS LUCERA系统 | 图像处理装置 CV-290 内窥镜冷光源CLV-290SL |  |

标③

电子胃镜（儿科）主要技术要求和规格

电子胃镜：

| 光学系统 | 视野角 | 140° |
| --- | --- | --- |
|  | 视野方向 | 直视 |
|  | 景深 | 3-100mm |
| 插入部 | 先端部外径 | 8.9mm |
|  | 插入管外径 | 8.9mm |
|  | 有效长度 | 1030mm |
| 钳子管道 | 管道内径 | 2.8mm |
|  | 最小可视距离 | 距先端3.0mm（常规） |
| 弯曲部 | 弯曲角度 | 上210° |
|  |  | 下90° |
|  |  | 右100° |
|  |  | 左100° |
| 全长 | 1350mm |  |
| 兼容的EVIS LUCERA系统 | 图像处理装置 内窥镜冷光源 |  |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！