连云港市第一人民医院

经皮氧/二氧化碳分压监测系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院经皮氧/二氧化碳分压监测系统采购，卖方负责将经皮氧/二氧化碳分压监测系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

数量：1台

| 一、主单元 | 同一台主机需满足同时加载四个经皮氧分压/二氧化碳分压监测功能，不需要另行购买主机。预留通道还可增加激光多普勒血流，温度等功能。 |
| --- | --- |
|  | 每个功能单元都有独立的数据显示。 |
| 二、功能单元 | 要求配置一个氧分压功能单元 |
| tcpO2/pCO2单元 | 配置tcpO2电极无创监测组织氧分压。 |
| 输出范围 | tcpO2：0-1999毫米汞柱（0-267千帕）。 |
| 温度设置 | 37℃－45℃，步进为0.5℃。 |
| 温度精确度 | ±0.1℃ |
| 三、校正系统 | 可显示校正气瓶的剩余压力值 |
|  | 两个功能单元可同时校正 |
| - 四、工作站 | 具备中文操作界面 |
|  | - 支持多字段查询患者检查记录，比如患者姓名、病历号、操作人员、检查日期等。 |
|  | 可根据实际需要编辑检测模板，实现不同时间段自动取值并提示下一步的操作。 |
|  | - 自动生成数据分析报告，可在同一对象下整合不同时间段数据用以分析处理 |
|  | - 检测报告可永久保存，可输出详细的检测数据图 |
| 五、备选单元 | 同台设备上应满足其他功能扩展 |
| 激光多普勒血流单元 | 无创监测组织血流灌注量。 |
| 温控单元 | 局部加热／温控及测温。 |
| 压力单元 | 无创监测血压，周围血管阻塞模型判定，局部皮肤灌注压和脉冲量记录（PVR） |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！