**连云港市第一人民医院**

**血滤机参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院血滤机采购，卖方负责将血滤机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：血滤机（CRRT）：（8台）：————暂购6台！！！**

**A、机器一参数（4台）**

1.治疗模式（7种）：CVVH,HV-CVVH,CVVHDF,CVVHD,SCUF,MPS/TPE,HP。

2.流速10—500ml/min。

3.最大置换液量9600ml/h。

4.预冲全程时间全自动5分钟即可开始治疗。

5.前后稀释前/后/前+后。

6.流量泵最多6个：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵，并可选配模块式枸橼酸泵和CiCa补钙泵。

7.肝素泵：有。

8.平衡称系统4个，清洁区和污染区上下隔离。

9.加热系统2个独立的袋式加热系统，可对置换液和透析液分别加热，加热效率充分。

10.后备电池：有。

**B、机器二参数（2台）**

1.治疗模式4种：CVVH,CVVHD,CVVHDF,SCUF。

2. 血流速10-450ml/min。

3. 最大置换液量8000ml/h。

4. 前后稀释前/后/前+后。

5. 流量泵5个：血泵、置换液泵、透析液泵，废液泵，血泵前补液泵。

6. 肝素泵：有。

8..平衡称系统4个。

9. 加热系统外置血液加温器，有38，41，43 .5℃三档。

**\*10、**计量设备需承担设备首次计量检测费用。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**