连云港市第一人民医院

心肺复苏机参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院心肺复苏机采购，卖方负责将心肺复苏机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

1、按压频率：100次/min、110次/min、120次/min

2、按压深度：30mm～60mm可调，每次调节5mm。

3、按压与通气比：①30：2，②15：2，③连续按压。

4、旋臂式仿生学主机结构，按压头垂直按压。

5、开机默认安全状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min。

＊6、安全提示模式：按压频率100次/min以上确认功能，按压深度50mm及以上时确认功能。

7、具有低电压报警，电池持续工作不低于三小时。

＊8、工作原理及驱动压力：电控气动，0.35mpa-0.6mpa。

9、控制面板及工作状态显示：控制面板采用LGF背光专利技术，液晶屏显示，适用于各种光线条件下的操作。

10、复苏板设计符合人体工程学，可拆卸，方便双向插入使用，能快速打开气道，并具有固定带，使病人按压位置准确，也可单独作为人工复苏板使用。

＊11、调控参数位置位于病人上方，可避免外伤病人血液及呕吐物污染操控区域，主机360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作。

12、气压不足报警，可自动调节气缸所需气压压力，低压按压不中断。

13、自动测量病人胸壁，自动显示病人胸壁厚度；

14、适用范围：120急救中心、机场急救中心、医院（急诊科、ICU病房、麻醉科、心血管病房等）、部队急救、矿山或其他事故灾难多发现场的伤亡抢救等。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！