连云港市第一人民医院

新生儿培养箱参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院新生儿培养箱采购，卖方负责将新生儿培养箱运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

1、控温方式：箱温、肤温两种温度控制

2、温度控制范围：箱温：25-37℃；肤温：34-37℃；

3、升温时间:≤30min

4、箱温和肤温温度显示范围：5-65℃；

5、培养箱温度和平均培养箱温度之差：≤0.5℃

6、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

7、温度均匀性：≤0.8℃（床垫处于水平位置）、≤±1.0℃（床垫处于倾斜位置）

8、皮肤温度传感器精度：±0.2℃

9、婴儿床倾斜角度：±12°，无级可调

10、婴儿舱内噪声：≤45dB

11、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

12、床面有效面积内的总辐射照度：≥0.6mW/cm2

13、床面有效面积内的胆红素总辐射照度平均值：≥0.64mW/cm2

14、床面有效面积内的胆红素总辐射照度均匀性：＞0.4

15、光源工作时间计时显示：0-9999h

16、重量精度显示：±1%（带称重装置时）

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！