连云港市第一人民医院

彩色多普勒超声诊断仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购，卖方负责将彩色多普勒超声诊断仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:彩色多普勒超声诊断仪              本次采购数量：1台

三、设备用途说明：

全身临床应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于乳腺、胎儿筛查、新生儿、妇科超声、盆底超声、腹部、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。

四、主要技术规格及系统概述：

4.1 主机成像系统：

4.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸

4.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥10英寸

4.1.3 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束

4.1.4 自适应增益补偿技术

4.1.5 二维灰阶成像单元

4.1.6 彩色多普勒单元

4.1.7 频谱多普勒显示和分析单元

4.1.8 能量血流成像单元

4.1.9 解剖M型技术

4.1.10 谐波成像单元

4.1.11 动态范围≥250dB

4.1.12 数字化通道≥2,000,000

4.1.13 智能全程聚焦技术

4.1.14 智能化组织均衡技术

4.1.15高级空间复合成像功能

4.1.16智能化斑点噪声抑制技术

4.1.17 动态孔径成像技术

4.1.18 实时二同步/三同步能力；

4.1.19 内置DICOM 3.0标准输出接口

4.2 先进成像技术：

4.2.1扩展成像技术

4.2.2组织多普勒技术

4.2.3具备自动血管检查技术

4.2.4多影像实时对比联合诊断技术

4.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

4.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

4.3.2 产科测量

4.3.3 外周血管测量和计算功能；

4.3.4 多普勒血流测量与分析

4.3.5 心脏功能测量；

4.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

4.4.1 硬盘≥500GB

4.4.2 具备主机硬盘图像数据存储；

4.4.3 病案管理单元；

4.4.4 可根据检查要求对参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

4.5 输入/输出信号：

4.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

4.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

五、系统技术参数及要求：

5.1 系统通用功能：

5.1.1 探头接口选择≥4个，并激活可互换通用

5.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

5.1.3 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

5.2 探头规格

5.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率18MHz

5.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

5.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵

5.2.4 具备单晶体探头技术

5.2.5 腹部凸阵探头2-5MHz一把

线阵探头5-12MHz一把

成人心脏相控阵探头1-4.5MHz一把

5.2.6 探头视野≥100度

5.2.7 扫描深度≥30cm

5.2.8 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子相控阵：B/PWD、B/CWD

5.3 二维显像主要参数：

5.3.1 成像速度：凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥48帧/秒

5.3.2 扫描线：每帧线密度≥320超声线

5.3.3 增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节；

5.3.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

5.3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

5.3.6 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

5.3.7 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

5.3.8 接收超声信号系统动态范围≥250dB，

5.3.9 二维灰阶成像≥256灰阶。

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

5.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

5.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥7.6m/s；CWD≥血流速度15m/s

5.4.4 最低测量速度≥1mm/s (非噪音信号)；

5.4.6 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm多级可调；

5.4.7 零位移动≥9级；

5.4.8 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D扩展、B/D扩展，

局放及移位；

5.4.9 频谱可以自动包络并完成测量计算

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度图、能量图、方向性能量图

5.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图;组织多普勒

5.5.3 具有双同步/三同步显示

5.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≥5mm/s（非噪声信号）

5.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；

5.6 超声功率输出调节：

5.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

5.6.2 输出功率选择分级可调

5.7 记录装置：

5.7.1 内置一体化超声工作站

5.7.2 主机硬盘容量≥500GB

5.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

5.8 技术手册：

中文操作手册

5.9选配配置

5.9.1腔内探头一把，超声频率4-8MHz

六、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！