连云港市第一人民医院

吞咽障碍治疗仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院吞咽障碍治疗仪采购，卖方负责将吞咽障碍治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 吞咽障碍治疗仪               本次采购数量：1台

- 四个治疗通道，治疗强度可单独调节。

- 输出波形： NMES和TENS

- 多种刺激方式：传统式、波涌式、频率\脉宽调节式、混合频率式、交替脉宽式、间歇式等

- 脉冲频率:1-120Hz可调

- 脉宽：1-400us可调

- 刺激电流：0-99.5mA

- 治疗时间：1-99min

- 病人治疗处方：多个

- 可自定义程序（治疗师可根据病人的实际病情，自己组合设定处方）。

- 可进行分段式治疗：在一次治疗过程中，可以分多段时间设定不同的治疗强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，从而达到更好的治疗效果。

- 通断比值可调，可以设定输出与间歇时间比值，1:1、1:3、1:5，满足不同的患者，避免肌肉过度刺激，从而产生疲劳。

- 安全功能：开机自检功能，电极无连接，显示屏显示断线，非正常工作状态（如电极脱落），电流自动切断保护功能。

- 可以充电反复使用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！