连云港市第一人民医院

脑电仿生电刺激仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院脑电仿生电刺激仪采购，卖方负责将脑电仿生电刺激仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 脑电仿生电刺激仪             本次采购数量：1台

1、推车式一体机，有置物柜及挂线架，简单、方便、实用；

2、双通道，四线；

3、安全要求：对网电源隔离4000V，2路刺激按简单隔离；

4、电流输出特性：仿生生物电调制，恒流特性；

5、治疗时间：1～120分钟内可随意调节（连续治疗时长可达99h）；

6、输出开路最大电压：峰-峰值不大于500V；

7、频谱范围≤20KHz；

8、显示与操控：约7寸彩色液晶屏加专用薄膜开关控制，即学即用；

9、治疗通道：2路（四线），均可独立输出及调节控制，能同时治疗脑部与肢体。二路刺激中，由一个时钟控制，测阻不通过时不输出刺激，但不影响其他刺激输出；

10、强度显示按实际强度等分表示，采用LCD图腾柱显示，强度调节：脑部 刺激强度范围7mA～20mA；肢体 刺激强度范围20mA～40mA；

11、多种治疗方式（定时、连续、睡眠）；

定时：按设定的时间工作，时间到自动停止工作；

连续：连续工作，除非手动按停止工作；

睡眠：连续工作，除非手动按停止工作，按设定好的睡眠参数运行（自动取睡眠δ波 强度7mA）；

12、四种治疗模式及标准输出组合

α波：调制频率8～13Hz，按设置强度，调幅深度100%（放松）；

β波：调制频率14～30Hz，按设置强度，调幅深度100%（兴奋）；

θ波：调制频率4～7Hz，按设置强度，调幅深度100%（嗜睡）；

δ波：调制频率0.5～3Hz，按设置强度，调幅深度100%（深睡眠）；

标准波：以α波为主，按脑电功率谱分布混合其他类型的波形随机组合输出；

13、按脑电的基本特性来设计刺激输出，发挥脑电波的同频共振原理，根据不同的症状可选择不同治疗波段：α波、β波、θ波、δ波、标准波（产品默认波段），无创克服颅骨屏障，增加脑供血(rCBF)；

16、安全要求：

16.1参数自动锁定，防止随意或误操作的影响；

16.2阻抗测量保护，阻抗异常时将自动停止输出，并作出明显提示；

16.3开机或断电后，启动系统时所有输出强度均自动置于0位置；

17、输出过程脑电波动态显示；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！