连云港市第一人民医院

肌电诱发电位仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院肌电诱发电位仪采购。卖方负责将 肌电诱发电位仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 肌电诱发电位仪 本次采购数量：1台

总体要求：国际知名品牌；具备低噪声、高抗干扰能力的一体化设计台式系统和专用控制键盘，内置听觉、视觉和电刺激模块；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目；提供中国人正常值数据库；确保消耗品及维修备件十年内长期供应。全中文病历管理和中文报告生成系统。原厂全中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入微软办公软件读取分析。提供原厂产品白皮书，所配软件为最新版本，并包含已发布的全部功能。免费配套工作站。

1、设备技术规格及配置要求

放大器通道数：≥6通道

输入阻抗：≥1000MΩ；

噪声水平：≤0.4uV；

共模抑制比：≥124dB；

低通滤波：20Hz-20KHz；

高通滤波：0.01Hz-3KHz；

电刺激器：1个；

刺激类型：恒流或恒压；

刺激强度：0-100mA；

刺激频率：0.01Hz～200Hz；

刺激时限：0.04～1ms；

听觉刺激器

刺激器输出：标准声学耳机

刺激极性：疏音、密音、交替音；

视觉刺激器

刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅；

刺激视野：全视野、半视野、1/4视野；

2、神经电图

运动传导速度测定；感觉传导速度测定；微移定位；F-波；H-反射

；重复频率电刺激；瞬目反射；植物神经电反应

定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析；

全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取六个不同的MUP（提供图片或彩页证明）

T/A、NSS短片段分析

体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感等）

听觉诱发电位（脑干诱发电位、耳蜗电图、40Hz、客观测听等）

视觉诱发电位

事件相关电位（P300、CNV等）

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！