连云港市第一人民医院

血流成像OCT参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院血流成像OCT采购，卖方负责将血流成像OCT运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 血流成像OCT              本次采购数量：1台

1.扫描速度≥70,000次/秒

2.眼位追踪速度≥30帧/秒

3.最短血流成像速度<3秒/次

4.血流成像线数（3X3mm ≥300线，6X6mm ≥400线）

5.血流成像线数（3X3mm ≥300线，6X6mm ≥400线）

6.视网膜程序包含：线扫、十字扫、切片扫、地形图扫、三维扫等

7.青光眼程序包含：视盘形态+视盘周围神经厚度（不小于4.9mm直径）、三维视盘

9.前节程序包含：线扫、十字扫、切片扫、角膜厚度地形图、房角专用程序（TISA500,TISA750,AOD测量）、三维前节、圆锥角膜分析程序

10.血流成像范围：黄斑血流成像（≥3-8mm可调），视盘血流成像（≥3-6mm可调）

11.视盘血流扫描：专属设计，分层设定不得套用视网膜模式

12.视盘血流密度：Garway Heath分区，密度测量可包含或排除大血管

13.视盘结构分析与视盘血流测量可由同一扫描模式完成。

14.支持多帧平均技术，单线扫描最高帧平均数≥100帧

15.断层显示方式包含：彩色、灰度、反转片

16.扫描长度2-12mm任意可调

17.最大扫描深度（景深）≥3mm

18.最大三维扫描范围≥12 X 9 mm

19.运动伪迹处理：有。

20.投影伪迹处理：有，必须适用于全层。

21.分层出错编辑：机器学习自动化扩展。

22.断层扫描支持测量：距离、角度、面积、文字标注

23.血流成像支持测量：血流面积、血流密度、无灌注面积、FAZ参数组合，均基于3D PAR

24.FAZ测量参数包含：面积、周长、非圆指数、中心凹旁密度，自动化一次性测量。

25.总览报告支持外层视网膜CNV自动定位

26.单次OCTA数据处理时间：<10秒

27.外层或无血管层视网膜分层默认下不得排除PRE与IS/OS

28.血流成像支持自动拼图黄斑与视盘

29.血流成像支持各层多彩显示与动态播放

30.内置正常人数据库，需包含中国人

31.所有黄斑与视盘测量均支持趋势分析

32.具备玻璃体增强和脉络膜增强模式

33.支持二维和三维模式下的逐层分析功能

34.支持多组检查间比较的随访分析报告

35.支持双眼检查间比较的双眼分析报告

36.可按姓名、疾病、医生、日期、程序等分类检索（大小写模糊）

37.可导入彩色、FAG、ICG照片

38.具备眼底血管对应功能

39.具备自定义中心凹位置功能

40.自动重复上次检查定位功能

41.可软件升级角膜屈光力计算（前后表面+曲率半径）

42.支持联网看图分析软件

43.纵向分辨率达到5um （必须为光学分辨率），数字分辨率达到3um

44.横向分辨率达到15um

45.对焦方式：自动，半自动，手动

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！