连云港市第一人民医院

三维剂量验证系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院三维剂量验证系统采购，卖方负责将三维剂量验证系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 三维剂量验证系统               本次采购数量：1套

| 序号 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于常规调强（静态调强、动态调强）和容积旋转调强治疗剂量验证 |
| 2 | 模体材料 | PMMA等等效水材料，圆柱型模体 |
| 3 | 模体直径 | ≥20cm |
| 4 | 探测器类型 | 高灵敏度和高稳定性的半导体或空气电离室 |
| 5 | 探测器数量 | ＞1000个 |
| 6 | 探测器分布 | 平面或弧面 |
| 7 | 最大测量范围 | ≥20×30cm2 |
| 8 | 探测器间距 | 中心区域≤5mm，外周≤10mm |
| 9 | 探测器稳定性 | 优于0.5%/kGy |
| 10 | 兼容性 | 支持FFF高剂量率模式 |
| 11 | 数据传输 | 无线传输或电缆传输 |
| 12 | 供电方式 | 电池供电或市电供电 |
| 13 | 摆位 | 摆位便利、调节方便 |
| 14 | 控制软件 | 支持各治疗计划系统的DICOM RT plan/dose导入 |
| 15 | 数据采集 | 实测等中心三维空间剂量分布 |
| 16 | 分析软件 | 射野合并功能 |
|  |  | 可在横断面，冠状面，矢状面显示整个计划或单野的3D剂量分布 |
|  |  | 测量数据以BEV、2D、3D分布等剂量线的方式显示。 |
|  |  | 测量和计划数据显示模式： o 绝对和相对剂量 o 3D伽玛指数或（和） 3D-DTA |
|  |  | 测量分析静态调强技术 验证分析动态调强技术控制点 验证分析旋转调强治疗技术 |
|  |  | 可以显示误差的具体空间位置 |
| 17 | 数据管理 | 验证文件统一数据库管理归类存档，方便查询和存储病人档案，可导出、打印验证报告 |
| 18 | 计算机控制系统 | - Intel处理器 - 内存 - 硬盘 - 彩色监视器 - 以太网适配器 - USB接口 笔记本型计算机硬件：不低于目前市场主流配置；操作系统：Windows 系统 |
| 19 | 辅助运输与摆位系统 | 提供专业配套设计的小推车。 可用于存放，运输设备，并可辅助探测单元的摆位。 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！