连云港市第一人民医院

立体定向放疗病人专用固定系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院立体定向放疗病人专用固定系统采购，卖方负责将立体定向放疗病人专用固定系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 立体定向放疗病人专用固定系统       本次采购数量：1套

| 1 | 进口全身立体定向放疗病人专用固定系统，1套。 |
| --- | --- |
| 1.1 | 用途：要求可以满足全身立体定向放疗的病人精确固定， 实现病人头部、头颈肩部、胸体部、腹盆部、上肢、下肢等联合固定的需要。 |
| 1.2 | 呼吸限位：利用腹部压块和运动控制杆，能够有效限制病人的呼吸位移。 |
| 1.3 | 底板：覆盖式底板，可以兼容六维床。 |
| 1.3.1 | 材料：进口碳纤维材料 |
| 1.3.2 | 底板形状为工字形，在胸腹部两侧有较大的凹陷，以减少底面对射线的影响 |
| 1.3.3 | 底板的水等效性：6mm水（6MV条件下） |
| 1.3.4 | 定位板两侧毫米级刻度标尺 |
| 1.3.5 | 包含激光灯对准标记 |
| 1.4 | 提供不小于48cm可变高度桥形架一个，用于胸腹部压块和控制杆的固定，限制病人的呼吸位移。高度可调调节，有刻度。 |
| 1.4.1 | 48cm可变高度桥形架的材料完全为非金属材料，对射线影响小，可放置在射野范围内 |
| 1.4.2 | 48cm可变高度桥形架兼容MRI |
| 1.4.3 | 48cm可变高度桥形架与底板连接操作简单 |
| 1.5 | 提供不小于38cm可变高度桥形架一个，用于配合腿膝部真空垫使用，限制病人腹盆和下肢的位移。高度可调调节，有刻度。 |
| 1.5.1 | 38cm可变高度桥形架的材料完全为非金属材料，对射线影响小，可放置在射野范围内 |
| 1.5.2 | 38cm可变高度桥形架兼容MRI |
| 1.5.3 | 38cm可变高度桥形架与底板连接操作简单 |
| 1.6 | 胸腹部压块和控制杆 |
| 1.6.1 | 胸腹部压块和控制杆的材料为完全非金属材料，兼容MRI |
| 1.6.2 | 控制杆具有刻度标识 |
| 1.6.3 | 胸腹部压块和控制杆可在桥形架上左右移动调节，且在桥架上具有刻度标识 |
| 1.7 | 提供翼型板一个，用于病人头部和上肢的固定，把手位置可调节。 |
| 1.8 | 提供膝部腿枕，脚部腿枕各一个，联合使用，用于病人下肢的固定。 |
| 1.9 | 提供全身定位真空垫和腿膝部真空垫各多于2个。 |
| 1.10 | 提供真空垫压缩装置1套 |
| 1.11 | 适配现有设备：要求该系统与我院直线加速器、CT模拟机等的治疗床很好地适配，便于精确定位摆位且使用方便；提供配套的适配定位条2套。 |
| 1.12 | 舒适度好：治疗过程中病人能长时间保持同样的治疗体位. |
| 1.13 | 整套装置不易磨损，经久耐用。 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！