**连云港市第一人民医院**

**甲状腺吸碘功能测量仪参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**甲状腺功能测量仪**采购，卖方负责将**甲状腺功能测量仪**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** 甲状腺功能测量仪 **本次采购数量：1台**

（一）仪器特点：

1、宽范围电动升降探头，使用方便。

2、探头可前后滑动（对位），带自动锁止机构，对位更精确。

3、悬挂式颈模，操作灵活方便。

4、高度智能化电源管理

 JXY型甲状腺吸碘功能测量仪本身没有电源开关，利用计算机的开关电源进行控制。当启动计算机时自动接通甲状腺吸碘功能仪的高压电路，进入预热状态

高度集成电子电路

5、采用大规模高速模拟集成电路，将高压电路、信号处理电路、电源电路等多块电路，改进成符合计算机usb接口标准的电路系统，提高了仪器原可靠性和稳定性，

（二）仪器功能

1、甲状腺24小时动态摄碘功能测定（时序可变）

2、甲状腺碘有效半减期测定

3、甲状腺过氯酸钾释放实验

4、甲状腺抑制实验

5、甲状腺吸99mTc功能检查

（三）同位素衰变计算器

技术参数：

1、本地计数率：≤900cpm

2、点源灵敏度：≥0.18（min·Bq）

3、时间稳定性：≤3％8h

4、两档增益控制：99mTc、131I

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**