连云港市第一人民医院灌南院区

一批设备需求范围及技术功能要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院一批设备的采购。卖方应将设备运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、功能需求及技术参数

1、数字胃肠参数：

- 功率50KW/80KW

- 管电流630MA/800MA

- 平板 14×17

2、光学相干断层扫描仪

设备的主要技术参数要求：

一、扫描部分：

1、OCT成像及速度：50000- 70,000 A扫/秒

2、轴向显示分辨率：1.7µm

3、扫描长度:  13mm 扫描深度

4、眼位追踪：瞳孔自动追踪+视网膜自动追踪

5、对焦方式：自动对焦

6、激光管数目: 3

7.扫描参数：102464 102432 512128 51264  51232  256256

8.扫描范围：129  77  66  8.23  4.54.5  33

二、眼底成像部分：

1、观察视野： 45º（水平） x 33º（垂直）(13x10mm)

2、最小瞳孔直径： 3 mm

3、扫描技术: 飞点SLO ，比光学拍摄或者红外线拍摄的锐利度、清晰度更高，有利视网膜观察

三、扫描程序：

视网膜扫描：

1）十字扫

2）网状扫

3）3D黄斑地形图10x10mm，视网膜10 层边界自动识别与3D立体成像、黄斑厚度和结构改变分析

4）实时SLO图像及厚度图展示，并实时追踪。

5）正常人数据库比对分析

青光眼程序：

1）具有视盘形态分析：杯盘比、视杯的面积、视杯的体积等

2）视盘周边神经纤维层厚度分析程序

3）有NFL+GCL+IP厚度分析

4）有三维视盘扫描程序

5）双眼对称性、前后两次比对、随访分析

6）正常人数据库比对分析

前节程序：

1）3D扫描(66mm范围)

2）十字扫（3mm-6mm范围可变）

3）放射状扫描（6mm范围）

4）角膜厚度测量、房角专用程序（AOD测量、TISA测量），自带测量工具，测量结果可打印

5）角膜厚度图、角膜上皮厚度图与测量数字呈现、圆锥角膜分析

OCTA血流成像程序：

1）血流成像扫描范围：单次最大可到10 x 10mm

3x3mm、6x6mm、8x8mm、10 x 10mm、12 x 4 mm、9 x 3mm

2）血流成像拼图功能: 有，合成范围最大可至17.5×17.5mm，约60度角

3）最高线扫(分辨率) : 696x696

运动伪迹去除功能：以视网膜实时追踪与自动重复扫描去除非自觉眼动伪迹。

3、眼底激光

设备的主要技术参数要求：

1.激光波长：532nm

2.输出功率范围：

激光光纤：0-2000mW

LIO：0-2000mW

SLA：0-1800mW

3.冷却系统：主动冷却系统

4.安全系统：有安全保护系统

（二）治疗激光

1.光源：半导体激光源，倍频固体激光

2.冷却方式：静音风冷

3.激光光斑能量分布：等焦面分布

4.激光输出形式：真正连续波

（三）瞄准激光

1.光源：红色二激光激光

2.瞄准光波长：635nm

3.功率：0-1NW

4、裂隙灯数码显微镜

一、光学体技术参数

显 微镜类 型：伽利略型

目        镜：12.5X  水平联动装置

显微镜总倍率：6X  10X  16X  25X  40X五种放大倍率

视 场  直 径：φ37  φ23  φ14  φ8.7  φ5.7mm

屈 光度调 节：+7D ~--7D

裂 隙  高 度： 0mm ～ 14mm连续可调

裂 隙  宽 度： 1mm ～ 14mm连续可调

光 斑  直 径：φ14，φ10、φ5、φ2，φ1，φ0.2（mm）

裂 隙  角 度：0 °~180° 可旋转

裂 隙  前 倾：0 °5° 10° 15° 20°

光学分辨力  ：2300线

放   大   率：0.794 X

滤   光   片：无色片、 隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片(5色钴蓝片组合)

输 入  电 压：110V/220V±10%   60 Hz /50Hz±10%

输 入  功 率：60W

灯        泡： 12V /50W进口灯泡

固   视   灯： 红色LED

数码采集方式：高清单反相机2400万像素 动态19201080

同步闪光照明补偿系统：有

同轴背景光照明补偿系统：有

二、图像处理系统

专业彩色数字图像采集器  配置高清单反相机像素2400万

专用裂隙灯图像处理软件系统，通过国家省级以上部门认证

三、计算机系统（品牌电脑）：

- 球管、高压、检查床同一品牌

5、麻醉机参数：

1.整机原装进口，市场占有率前2名，在市一院和本院有相同品牌优先。

2.气源：有氧气和空气源及接口。

3.配备七氟烷挥发罐。

4.最小潮气量≤20ml可用于新生儿，儿童。

5.可供中文操作界面。

6.配废气排放系统。

7.可监测麻醉气体数值及波形。

8.电动电控呼吸机。

6、肌电诱发电位系统

技术参数要求：

- ①、计算机系统技术参数：

1.1 工业级计算机，Core双核处理器,内存≥4G，硬盘≥1000G；光驱：IDE DVD刻录光驱；

网卡：10/100/1000MB，光电鼠标，键盘;HP激光打印机;显示器：≥22”液晶；

显示器分辨率：1440900；扬声器：内置一体化；仪器车

1.2 隔离稳压电源：110-120V 或220- 240V±10%；50或60Hz

- ②、硬件技术参数

1．放大器具备22个国际10-20标准的电极输入，用户可自由定义各输入的记录项目；

1.1通道数：6通道

1.2采样率：≥100KHz/通道

1.3电极阻抗检测报警功能；

2控制面板

全数字键盘控制面板，控制面板与鼠标两种操作方式，设备可以脱离控制面板完成检查

3.刺激器：

具备双路电刺激、反射锤刺激、听觉刺激及视觉刺激等接口，并可外接磁刺激器；

3.1电刺激器：

3.1.1电刺激器功能：手柄式刺激器，具备遥控器功能，可通过手柄上的功能按钮调整刺

激量、刺激频率、刺激开、关等；

3.1.2隔离电刺激器：双电刺激输出通道，可分别独立工作；可最多扩展12个独立的电

刺激输出；

3.1.3刺激类型：内置恒流和恒压两种模式，无需外接第三方刺激器

3.2听觉刺激器：

3.3视觉刺激器：

- ③、软件与功能要求

1.肌电图软件功能：

1.1病案检测分项软件：

如腕管综合征，糖尿病，神经根病，肌肉病，重症肌无力等，并可进行自定义病种设置，并可根据不同操作医生设备个性化检查菜单

1.2在线拷屏与视频录制软件：实现肌电图数据在任何电脑系统中均可回放，便于学术交流与教学；

1.3原厂全中文软件，可跟随操作系统自动进行语言变更

2.神经传导软件包：

3.肌电图软件包：

4.诱发电位软件包：

5.自主神经检查：

自主皮肤交感反射（SSR）、电刺激皮肤交感反射（GSR）和RR间期心率变异分析；RR心率变异有专业呼吸指引图

7、血管B超（如有详细技术参数要求，后续提供）

- 可用于PICC置管

- 定位精确，准确评估血管

8、通风柜（染色用）参数：

不锈钢材质耐腐蚀

强力静音排风系统

操作窗口：透明窗口可以随时升降和停止

照明灯、紫外线灯

规格实地测量定制

9、石蜡包埋机参数：

热台：1、工作温度：50-70摄氏度，以1摄氏度增幅调节

2、可拆卸托盘：容纳100个包埋盒

3、石蜡缸：4升

4、照明：白色LED

5、显示屏：5.7英寸LCD电容触摸屏

冷台：-6摄氏度（自调节）

保证最低工作量：30分钟凝固60个蜡块

可电加热镊子：工作温度范围15-40摄氏度

脚踏开关

石蜡过滤网

10、石蜡切片机参数：

设定范围：1-60微米

1-10微米，以1微米递进

10-20微米，以2微米递进

20-60微米，以5微米递进

修块厚度指示：视窗

粗进：粗进轮手动操作

修块设定：10微米及30微米

水平进样：30毫米

垂直距离：70毫米

样本定位：水平8度，垂直8度

11、血栓弹力图仪

主要参数：

- 输入电压220V±10%，温度控制精度为设定温度的±0.5℃。

- 自动上下杯，减少人为误差；

- 智能警报装置，把控实时状态；

- 自动水平调节。

5.样本要求：全血检测，不需要处理血样，检测时每个测试用血小于0.5微升

6．检测时间：15-30分钟

7.报告模式：数据＋图形，有初步的诊断建议和报告解释。

12、粪便分析仪

检测速度：检测速度 ≥ 70个标本/小时（提供CFDA检测报告）

检测通道：流动石英计数池，通道数≥2通道

样本稀释方式：≥5种以上稀释方式

金标项目报告格式：可定性和半定量报告模式

显微镜物镜：显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，全自动一键对焦功能

金标卡孵育检测通道：≥20个检测孵育通道位，立体式

混匀方式：旋转混匀，混匀旋转速度可调

预设拍摄图片数量：可预设拍摄≥170视野，亦可自定义拍摄视野数目

吸样方式：吸样针从上往下穿刺，在采集杯中间吸样

有形成分检测：检测红细胞、白细胞、真菌、虫卵等成分

隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。（提供产品注册证和CFDA检测报告）

金标检测项目：仪器可同时一次性吸样检测项目≥5个

金标孵育时间：滴样后最长反应时间≥10分钟，仪器主机可自动设计不同项目时间

标本送样量：待检区容纳标本数≥50个，轨道式进样

进样装置：自动进样，进、出样位有密封罩全密封

急诊功能：仪器主机进样特设急诊位，急诊标本随到随测

金标检测功能：≥5个卡盒，试剂位≥5个，批量标本间仪器可自动检测组合不同项目

采集杯滤网：≥2层滤网

采集杯腔体：≥3个腔体

图片拍摄方式：每个视野最多可拍摄≥8层图片

通信功能：真正具有双向通信功能，能通过主机内扫码自动处理不同标本的不同项目

条码功能：仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能

13、全自动血液分析仪

（1）吸样量少 88Ul

（2）占地面积小，扩展性好，节约科室空间

（3）标配体液功能，提供双水平质控，保证结果准确性，吸样量70ul(为迈瑞的三分之一，解决儿童体液，尤其是脑脊液抽取困难问题)

（4）低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加3 倍，结果更准确、可靠。

（5）网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理

（6）有核红细胞检测功能：具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正

（7）网织红细胞血红蛋白功能：具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务，终身免费开放维修密码。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训；若未提供培训，相关费用将在设备款中扣除。

3.5开机率≥98%,仪器故障要求6小时内响应，12小时内到达，24小时内解决。

四、其他要求

1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片）的，如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

2、进口设备交货时提供海关报关单及商检证书。

3、提供所投型号产品的真实用户。

4.所配软件为最新版本，并包含已发布的全部功能

5. 免费配套工作站，能与在用PACS组成网络