
  连云港市第一人民医院
药理实验室超低温冰箱技术参数要求

一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市第一人民医院超低温冰箱采购，卖方负责将超低温冰箱运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求
双门立式超低温冰箱

1、 内部容积：约650L

2、 进口品牌
3、 工作温度:-50℃∽-86℃

4、 工作电压:208-240V 宽工作电压范围,带时间延迟断路器

5、 电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

6、 选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3 块可调节高度的不锈钢搁板；

7、 标配四扇内门，减少冷气丢失

8、 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达 72 小时

三、售后服务：
备件、资料及其他
1.备件
卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。
2.资料
2.1提供操作手册,维护手册等。
2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。
3.服务
3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。
3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。
3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。
3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。
3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。
3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。
3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。
3.8供方免费提供设备的操作培训。
3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。
3.10供方需提供维修能力证明材料。
4、其他要求
4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；
4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。
4.3、提供所投型号产品的真实用户。
5、交货期：一个月
6、中标后5天内签订合同
强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！
