连云港市第一人民医院

海博刀技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院海博刀采购，卖方负责将海博刀运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、技术参数

- 总体要求：原装进口，要求上海设有厂家办事处，维修部。

技术规格参数：

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 电刀部分 |  |
| 1.1 | 单极功能模块 |  |
| 1.1.1 | 单极切割功率 | 0—200瓦功率可调 |
| ★1.1.2 | 单极切割模式 | 1. 切割模式≥2种 2．要求具备内镜下专用切割模式即ENDO CUT IQ,分别适用于内镜下十二指肠乳头切开和息肉切除。 |
| ★1.1.3 | 低电压设计 | 峰值电压≤4300V |
| 1.1.4 | 单极电凝功率 | 0—120瓦可调 |
| 1.1.5 | 单极电凝模式 | 1．电凝输出模式≥3种 |
| 1.2 | 双极功能模块 |  |
| 1.2.1 | 双极切割功率 | 0—100瓦功率可调 |
| 1.2.2 | 双极凝血控制模式 | 1．脚踏开关控制；2．自动启动； |
| 1.3 | 其他功能技术要求 |  |
| 1.3.1 | 开机自检功能 | 具有开机自检功能 |
| 1.3.2 | 功率控制系统 | 具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统 |
| 1.3.3 | 电极监测系统 | 具备中性电极安全监测系统 |
| 1.3.4 | 输出错误监测系统 | 具备 |
| 1.3.5 | 时间限制检测系统 | 具备 |
| 1.3.6 | 错误代码储存功能 | - 具备错误代码储存功能；便于远程诊断和维修 |
| 1.3.7 | - 程序存储和控制功能 | - 具有程序存储和程序控制功能，可存储9组程序 |

| 2. | 氩气系统部分 |  |
| --- | --- | --- |
| ★2.1 | 具备氩等离子电凝模式 | 强力电凝,电凝深度≤3mm |
| 2.2 | 氩气流量 | 氩气流量：0.1—8升/分钟，可调 |
| ★2.3 | 内镜下低流量 | 内镜下低流量：0.1—2.4升/分钟，可调 |
| 2.4 | 器械自动识别功能 | 能够自动识别出所连接的编码器械，并自动为其适配安全的流量参数 |
| 2.5 | 报警系统 | 具备氩气气路阻塞报警系统及氩气低压力报警系统 |
| 2.6 | - 器械末端氩气压力的自动恒定系统 | - 具备器械末端氩气压力的自动恒定系统 |
| 2.7 | 错误代码存储功能 | 具有错误代码存储功能：便于进行远程诊断 |
| 2.8 | 分体式设计 | 分体式设计：便于搬运和维修 |
| ★2.9 | 氩气消化软管电极要求 | 消化软管要求具备色环标记，重复使用，要求具备不同开口方向的电极，有直喷电极、侧喷电极、环喷电极 |
| ★3 | 手术烟雾清除系统 | 于电刀部分同一品牌，最大抽吸功率650L/分钟，最小抽吸功率130L/分钟。 |
| 3.1 |  | 开放/腔镜手术中烟雾清除。 |
| 3.2 |  | 自动感应系统或脚踏启动，工作状况实时监控 |
| ★4 | 可以升级为海博刀 | 具备 |
| 4. | 水刀部分 |  |
| 4.1 | 额定电压 | 120-240V |
| 4.2 | 工作电流 | 0.4-1.2A |
| 4.3 | 分离介质 | 无菌生理盐水 |
| 4.4 | 手柄喷嘴口直径 | 120（um） |
| 4.5 | 水束压力范围 | 1-80Bar |
| 4.6 | 流速 | 1-65ml/min |
| ★4.7 | 配件 | 多种整合电外科和精细水束分离技术的手柄（集标记、注射、电切、切圆、剥离、止血、冲洗等多项技术于一体）可供选择，适用于ESD、EMR手术 |
| 5 | 内镜冲洗系统 |  |
| 5.1 | 品牌 | 与主机统一进口产品 |
| 5.2 | 安装要求 | 与氩气刀一体装备 |
| 5.3 | 启动要求 | 启动氩气刀同时可自动启动冲洗系统 |
| 5.4 | 启动方式 | 内镜冲洗系统可分别设置自动启动、脚踏启动、手动启动 |
| 5.5 | 介质 | 以生理盐水做介质 |
| 5.6 | 流量 | 最大冲洗流量500ml/分钟 |
| 5.7 | 存储 | 可预先存储三种流量设置，使用时可一键调出 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

配置要求

| 序号 | 产 品 名 称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电外科系统（含脚踏开关1个，单极连线1根） | VIO300S | 1套 |
| 2 | 氩等离子体凝固器（含氩气瓶和减压阀各1个） | APC2 | 1套 |
| 3 | 负极板连线 | 20194-080 | 1根 |
| 4 | 中性电极 | 20193-082 | 5片 |
| 5 | 氩气电极(2.2米长，直径2.3毫米) | 20132-221 | 1根 |
| 6 | 专用台车 | - | 1台 |
| 7 | 手术烟雾清除系统 | IES2 | 1套 |
| 8 | 水刀水刀手柄加泵 | ／ | 2套 |
| 9 | 水刀（含脚踏开关1个） | JET2 | 1套 |
| 10 | 内镜冲洗泵 | EIP2 | 1套 |