连云港市第一人民医院

牙科综合治疗机技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院牙科综合治疗机采购，卖方负责将牙科综合治疗机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求

(一)基本配置

医生位:

1.二套四孔高速手机接头
2.一套纸速气动马达接头

- 3.一支三用喷枪
4.外置式低压规片灯(选装)
5.医生位多功能程序控制盘(给水键、冲盂键、椅位上升、下降键、椅背前倾、后仰键、2个自设定位、治疗完毕椅位复位键、LP漱口位健、恒温热水加热键)

- 6.内置洁牙机预留位

- 助手位：1.一支三用喷枪
2.一套强吸/一套弱吸(中央负吸)
3.助手位多功能程序控制盘(给水键、冲盂健、椅位上升、下降键、椅背前倾、后仰键、2个自设定位、治疗完毕椅位复位健、LP漱口位键、恒温热水加热键)

- 其它配置:1.LED手术灯

- 2.陶瓷漱盆

- 蒸馏水系统
4.手机管路清洗系统

- 脚控多功能程序开关

- 自动加热恒温给水系统

- 豪华医生座椅
8.豪华护士座椅(选配)
9.副控挂架可选加位(选配)

- 10.上挂式器械盘

- 性能:

- 超低椅位设计，座椅高度可在380mm至810mm范围内调节，最高负载≥160KG.

- 带急救位靠背设计，靠背可在-4°至70°范围内调节。

- 3.可调速的进口液压传动系统。
4.病人椅左右无障碍式扶手，可完全调整至座垫以下。
5.舒适型病人椅带联动补偿功能，并可左/右转动30°，提供医生更舒适的使用位置.

- 6.左右手互换操作设计，侧箱可以在320°范围内左右转动，治疗台可在190°范围内左右转换。

- 7.双关节头枕，可以伸出，向前向下到靠背及俯仰锁定。

- 8.三关节转动的助手支架。

- 9.机椅互锁功能，当动态器械工作时，椅位运动自动锁定。

- 10.下遇阻功能，靠背及椅座下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升，避免意外伤害发生。

- 11.靠背，座垫支撑座，底座，地箱座均为整体合金铸铝件再精整加工。

- 12.进口缝制软皮或进口无缝定型皮面

- 13.内置式管道系统。

- 14.全进口水气管道，银离子抗菌水管道。

- 15.自动加热恒温给水系统。

- 16.全气控水气控制系统。

- 17.手机防回吸系统，手机管道可拆卸消毒。

- 18可拆卸清洗消毒中央负压滤网及强弱吸头。

- 19.气动锁定治疗台弹簧臂，转动配合位安装轴承。

- 20.可拆卸清洗消毒痰盂，痰盂独立180°旋转.

- 21.反射式LED工作灯，手柄可拆卸消毒，无级调光，三关节旋转，最小照度6000LUX,最大照度》30000LUX,色温5000-5500K.

- (二)规格

- 电源: -220V±10%    50HZ±10%

- 气源:气压0.5-0.6Mpa  流量> 50L/min k:

- 水源：水压0.2-0.4Mpa

- 治疗台输入总功率: 800VA

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！