连云港市第一人民医院

新生儿听力筛查仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院新生儿听力筛查仪采购，卖方负责将新生儿听力筛查仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

1、设备测试功能全面，包括TEOAE、DPOAE和AABR，筛查技术类型：TEOAE+DPOAE+AABR。

（1）TEOAE筛查：刺激声类型：非线性短声Click；刺激频率：接近60HZ;刺激强度：70-84DB

（2）DPOAE筛查：刺激声类型：两个基本匹配的纯音；

（3）AABR :非线性短声；刺激声强选择30.35.40.45dB nHL;刺激频率：接近80HZ;刺激强度：70-84DB

2、全中文界面，中文输入，采用触摸屏控制。

3、整机重量不超过300g

4、采用可充电的锂电池，充满后可连续使用4小时。

5、机器可进行测试结果储存，并且可以连接电脑传输数据，进行测试结论的保存或打印。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！