连云港市第一人民医院

超声支气管镜系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院超声支气管镜系统采购，卖方负责将超声支气管镜系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

| 序号 | 项目名称 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |

| (一)数字化内窥镜图像处理器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计理念： | 以数字化理念为先导,与光源分体式设计 |
| 2 | 图像质量 | 高清画质效果，超强的图像分辨率和色彩还原性，为早期癌症的筛查及微小病变的判别提供了更有效的诊断工具。 |
| 3 | 自动白平衡 | 具有自动白平衡功能 |
| 4 | 自动测光模式 | 平均测光、峰值测光、自动测光三种模式 |
| 5 | 冻结模式 | 实时冻结，分为场冻结和帧冻结，自动从冻结画面中保存最清晰的冻结图像 |
| 6 | 图像处理方式 | 全数字化 |
| 7 | 强调功能 | 具有构造、轮廓及血管多种强调功能。 |
| 8 | 图像放大功能 | 电子放大2倍,有利于早期癌的诊断。 |
| 9 | 配备电子染色技术 | 对于发现早期癌症，微小病灶具有很重要的临床意义。 |
| 10 | 数字化信号输出方式 | 高清图像输出接口：HD-SDI（HDTV 1080i） 数字化图像输出接口：DVI（1280*1024p） 局域网络接口：Ether-net |
| 11 | DICOM通用接口 | 主机内置DICOM通用接口，可与医院的HIS、PACS系统连接，实现数字化网络管理 |
| （二）内窥镜处理器光源： |  |  |
| 1 | 光源 | 主灯：300W氙灯。 |
| 2 | 光量调节 | 多档可调 |
| 3 | 气泵压力 | 高、中、低、关四档调节 |
| 4 | 自动调光显示 | -8~+8级 |
| 5 | 灯泡平均寿命 | ≥500小时 |
| 6 | 光源灯泡寿命显示 | 在光源面板显示灯泡寿命 |

| （三）全数字化超声处理器： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | AC100-240V |
| 2 | 额定频率 | 50/60Hz |
| 3 | 兼容性 | 可兼容超声支气管镜及超声胃镜 |
| 4 | 视频输出端子 | ①数字输出端子：DVI（数字）、 HD-SDI*2 |
|  |  | ②模拟信号端子：DVI（数字/模拟）、video，S video，RGB TV |
| 5 | 扫描模式 | B模式、M模式、组织谐波THI模式、复合谐波CH模式、造影谐波CHI模式、弹性成像模式、声速补正模式、频谱多普勒：包括彩色多普勒CD、能量多普勒PD模式、脉冲波多普勒PW模式 |
| 6 | 扫描方式 | 电子扫描 |
| 7 | 超声波中心频率 | 5～12MHz(5MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz)宽频扫描 |
| 8 | 图像旋转 | 360°旋转 |
| 9 | 半圆型显示 | 上半圆、下半圆、左半圆、右半圆 |
| 10 | 图像移动 | 具备图像移动功能 |
| 11 | STC | 分深度进行6段增益 |
| 12 | 显示深度 | 15-120mm |
| （四）超声支气管镜： |  |  |
| 1 | 观察方向 | 10°-20° |
| 2 | 视野角度 | 120° |
| 3 | 观察景深 | 3～100mm |
| 4 | 头端部外径 | Ф 6.7-6.9mm |
| 5 | 插入最大部外径 | Ф 6.3mm |
| 6 | 导光灯 | 两个,避免穿刺针产生阴影,提高操作安全性 |
| 7 | 弯曲角度 | 上：130°、下：90° |
| 8 | 钳道直径 | Ф 2.0mm |
| 9 | 扫描模式 | B模式、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒 |
| 10 | 频率范围 | 5～12MHz宽频扫描，4种中心频率可供选择； |
| 11 | 扫描角度 | 65° |
| 12 | 扫描方式 | 电子扫描 |
| 13 | 画面显示 | 单屏画中画功能 |
| 14 | 喷嘴设计 | 具有物镜清洗功能 |
| 15 | 水囊 | 可拆卸型 |
| 16 | 接触方式 | 水囊式/无气水充盈式/接触式 |

| （五）内镜下超声探头系统： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声扫描模式 | B模式 |
| 2 | 扫描图像功能 | 具有连续扫描图像功能 |
| 3 | 图像显示 | 具有垂直于插入方向的图像显示 |
| 4 | 扫描方式 | 360°机械环扫 |
| 5 | 频率范围 | 12-20MHz |
| 6 | 扫描范围 | 10 mm、15 mm、20 mm、30 mm、45 mm 、60 mm |
| 7 | 图像中心移动 | 具备 |
| 8 | 带有图像镜像功能 | 可将超声图像进行左右翻转，适应供不同医生使用 |
| 9 | 图像旋转功能 | 具备 |
| 10 | 测量 | ①距离测量：可测量4处2点间的距离 ②面积测量：最多可测两处面积 ③周长测量：最多可测两处周长 |
| 11 | 增益调整 | 1-64db，增量1db |
| 12 | STC调整 | STC局部调整，每10mm为一分隔区域 |
| 13 | 动态范围DR | 1-8级，增量1 |
| 14 | 图像渐变MAP | 1-5级，增量1 |
| 15 | 画中画功能PinP | 具备，可随时进行内镜/超声/内镜+超声的切换 |
| 16 | 图像回放功能 | 具备实时回放功能 |
| 17 | 图像存储功能 | 具备 |

| （六）超声小探头：（2根） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用部位 | 气管 |
| 2 | 超声中心频率 | 20MHz |
| 3 | 轴向分辨力 | 2mm |
| 4 | 侧向分辨力 | 2mm |
| 5 | 探头长度 | 2150mm |
| 6 | 探头前端直径 | 1.4mm |
| 7 | 插入部最大外径 | 1.9mm |
| 8 | 适用钳道 | ≥2.0mm |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！