连云港市第一人民医院

胃肠动力检测仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院胃肠动力检测仪采购，卖方负责将胃肠动力检测仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 一、 | 仪器组成：食管压力检测、肛肠压力检测、胃肠电图检测、三种功能于一体，含PH值监测、胃动力治疗仪 |
| 二、 | 仪器技术性能： |
| （一） | 食管压力、肛肠压力检测部分 |
| 1 | 主要技术指标 |
| 1.1 | 测压通道数：8通道。 |
| 1.2 | 测压范围： -100mmHg～450mmHg。 |
| 1.3 | 满量程输出：≥450mmHg。 |
| 1.4 | 精确度： -100～100mmHg ±1.5 mmHg； 100～450mmHg ±1.5%。 |
| 2 | 生物反馈训练软件包采用先进的三维动画方式进行腹压和肛门括约肌协调训练、独立的腹压训练和括约肌松弛训练，训练方式根据患者情况进行选择；并对训练有效与否实时显示。 |
| （二） | 八导胃肠电图部分 |
| 1 | 可八通道胃、肠同步做 |
| 2 | 主要技术指标 |
| 2.1 | 精确度：输入端输入幅值150μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为150±7.5μV。 |
| 2.2 | 频带：胃电 0.025 HZ～0.067HZ； 肠电 0.025HZ～0.33HZ。 |
| 3 | 系统分析功能 |
|  | 临床检查报告11项分析功能：波形平均幅值VP-P（μV）； 波形平均频率（CPM）； 胃肠电节律紊乱百分比； 波形反应面积RA； 导联时间差（传导速率）（Sec.）； 波形主频率（CPM）； 主功率比； 正常慢波百分比； 慢波频率不稳定系数； 偶联百分比； 餐后/餐前功率比。 |
| （三） | PH值监测部分 |
| 1、 | 主要技术指标： |
| 1.1 | 记录通道：双通道锑电极 |
| 1.2 | 供电电源：3.6V锂电池 |
| 1.3 | pH值检测范围：1pH～7pH |
| 1.4 | 连续工作时间：≮48小时 |
| 1.5 | 精确度：≤±0.5pH |
| 1.6 | 通讯接口：标准串行接口USB输出口 |
| （四） | 治疗仪部分 |
| 1 | 输出频率：胃治疗0.05HZ，肠治疗0.2HZ |
| 2 | 输出电压：峰值0V-45V 连续可调 |
| 3 | 脉冲宽度0.1ms ± 0.05ms |
| 4 | 可同时治疗病人数2人 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！