连云港市第一人民医院

便携式人体成分分析仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院便携式人体成分分析仪采购，卖方负责将便携式人体成分分析仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

数量：1台

- 测试原理： 直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）；

- 测量部位： 通过多频率分别在≥5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行电阻抗测量；

- 测量姿势:采用8点接触式电极在身体四肢同时进行全身测量，可分别采用躺姿、坐姿、站姿进行测量，可以出具人体成分报告纸(专用)，以便于覆盖所有科室的病人；

- 人体成分计算方法：采用生物电阻抗法，测量结果不受性别和年龄的影响；

- 测量年龄范围：不仅可以用于成人，还可以测试18岁以下人群；

- 可移动性：移动型（可选便携包和台车）；

- 体成分专用报告纸： 细胞内水分(ICW)，细胞外水分(ECW)，身体总水分(TB                   W)，蛋白质，无机盐，体脂肪，肌肉量，去脂体重，                    体重，骨骼肌含量，体脂百分比，BMI。

★测量报告中必须具备的重要数据：节段肌肉分析，节段水分分析，身体总水分及节段水分比率(ECW/ TBW)，骨骼肌指数(SMI)，内脏脂肪面积，相位角数据。

- 显示LOGO: 报告纸显示中名称、地址、联系方式；

- 电极类型: 永久接触式金属电极（无耗材）和粘贴式电极（每次检测需要一次性电极片）；

- 测量模式选择: 透析前、中、后，血管通路位置选择，麻痹部位；

- 保存结果: 输入ID是可储存检测结果；

- 参考标准: 亚洲人标准（多种人标准可供选择）；

- 输入方式: 原装主机具备触摸屏和操作键盘输入方式；

- 具备可充电移动电源模块，方便在无电源的情况下不间断测量工作，移动电源重量轻，体积小，方便携带。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！