连云港市第一人民医院

多功能电动床参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院多功能电动床采购，卖方负责将多功能电动床运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

一、规格：

外形尺寸（mm）：长2240×宽1060×高520/920mm

床面宽度（mm）：920mm床面长度（mm）：1965mm

二、材质：

1.床面板：整体床面为工程塑料结构，床面便于移动消毒。靠背带酚醛树脂（PF）板，可用于做X光。

2.床头采用PP材料，内衬钢管加强结构，插式装配，拆卸方便，设有旋钮型锁定装置。

3.护栏采用PP材料，结构件采用压铸铝合金、异型钢管、优质碳素冷轧钢板。

4.底罩采用ABS塑料，吸塑成型。

5.选用进口成套床用电气。

6.四轮采用进口150mm的聚氨酯中控轮。

三、功能：

1、床面离地高度：520-920mm±10mm

2、背板折起角度：≥70°

3、最大屈腿角度： ≥30°

4、小腿板与床架的夹角：≥12°

5、前后倾斜角度：≥12°

6、左右倾斜角度：≥15°

7、一键椅位功能

8、护栏及床头封闭开口的高度<120mm

9、护栏与护栏、床面、床尾板之间的间距<60mm

10、护栏

①一侧长短三片，床尾处护栏≥560mm，中间长护栏≥950mm，床头处短护栏≥520mm。

②升起时可自动锁定，每个护栏独立承重50KG以上。

③护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作；

④带助力气弹簧，方便操作。

⑤护栏底座钢制结构，焊接在床体上，确保安全。

⑥床头及中间位置护栏上有均有弯型的角度指示器，使医护人员能方便快捷的调整床体的靠背和整床倾斜角度。

⑦护栏高度（床面之上）：440mm±10mm。

11、病床延伸功能：病床延伸功能可根据个别患者的身高来增加床面的长度，加长距离200mm±10mm。

12、具有自动复合回退系统，可自动延伸骨盆部位的床面，极大减轻该部位组织受到的压力，同时降低由于皮肤摩擦和剪切力造成的褥疮生成的危险。

13、内置X光影像盒支架，可将片盒由病床侧面轻松插入床面下方，X光片位置可根据患者身高进行调节。

14、内置称重系统，可测量患者体重的绝对值和体重变化情况。称重显示位于床尾板下方，便于观察及不易碰撞，配有离床报警等功能。称重精度值≤0.1kg。

15、配中央护理操作系统控制：医护人员通过中央操作系统控制整床的体位，为患者提供舒适的体位。

16、嵌入式护栏操作系统。

17、手持式操控器。

18、立柱电机系统。

19、电机为进口电机。

20、床尾配角度指示器，可显示整床左右倾斜角度。

21、电动/手动CPR功能。

22、床头部位配置输液架插孔。

23、床四4角配有塑胶防撞轮，突出在床体之外。

24、配束缚带固定环6个。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。