连云港市第一人民医院

血小板振荡保存箱商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈 的内容为连云港市第一人民医院血小板振荡保存箱采购。卖方应将血小板振荡保存箱运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

（一）技术参数：

1、控温范围：22.0±2.0℃。

2、振幅及频率：符合血小板储存国家标准。

3、输入电压220V，功率≤500W。

4、尺寸：高宽深（cm）≤120*70*70。

5、血小板容量：≥20袋。

6、层数：8-12层。

7、报警方式：声光报警。

（二）功能参数：

1、LED液晶屏，实时显示腔内温度及运行状态。

2、温度超出温控范围、门未关严、振荡功能故障、非正常关机等，均可自动报警。

3、振荡开启时，开门自动停止振荡，关门自动恢复振荡。

4、设备内腔有紫外消毒功能。

5、数据有USB导出功能，温度数据可追溯，方便质量监控。

6、血小板托盘可方便取出和放入。

7、有漏电保护器，设备出现漏电可自动断电。

8、附带电池，断电情况下可记录箱内温度。

9、自动化除霜，腔内无冷凝水。

10、双层钢化玻璃门，方便观察，隔温效果好。

11、压缩机无噪音，温控性能稳定。

12、304级不锈钢内胆。

- 底部带脚轮，可方便移动。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，保修期内免费提供每年4次保养。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院

- 二〇一九年九月二十六日