牙科综合治疗台配置及技术参数

数量6台

一 基本配置

医生位:1.二套四孔高速手机接头
       2.一套低速气动马达接头

3.一支三用喷枪
4.外置式低压观片灯
5.医生位多功能程序控制盘(给水键、冲盂键、椅位上升、下降键、椅背前倾、后仰键、2个自设定位、治疗完毕椅位复位键、LP漱口位健、恒温热水加热键)

6.内置洁牙机预留位

助手位：1.一支三用喷枪
2.一套强吸/一套弱吸(中央负吸)
3.助手位多功能程序控制盘(给水键、冲盂健、椅位上升、下降键、椅背前倾、后仰键、2个自设定位、治疗完毕椅位复位健、LP漱口位键、恒温热水加热键)

其它配置:1.LED手术灯

2.陶瓷漱盆

3.蒸馏水系统
4.手机管路清洗系统

5.脚控多功能程序开关

6.自动加热恒温给水系统

7.医生座椅
8.护士座椅
9.副控挂架可选加位

10.上挂式器械盘

性能

- 超低椅位设计，座椅高度可在380mm至810mm范围内调节，最高负载≥160KG.

- 带急救位靠背设计，靠背可在-4°至70°范围内调节。

3.可调速的进口液压传动系统。
4.病人椅左右无障碍式扶手，可完全调整至座垫以下。
5.舒适型病人椅带联动补偿功能，并可左/右转动≥30°，提供医生更舒适的使用位置.

6.左右手互换操作设计，侧箱可以在320°范围内左右转动，治疗台可在190°范围内左右转换。

7.双关节头枕，可以伸出，向前向下到靠背及俯仰锁定。

8.三关节转动的助手支架。

9.机椅互锁功能，当动态器械工作时，椅位运动自动锁定。

10.下遇阻功能，靠背及椅座下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升，避免意外伤害发生。

11.靠背，座垫支撑座，底座，地箱座均为整体合金铸铝件再精整加工。

12.内置式管道系统。

13.全进口水气管道，银离子抗菌水管道。

14.自动加热恒温给水系统。

15.全气控水气控制系统。

16.手机防回吸系统，手机管道可拆卸消毒。

17可拆卸清洗消毒中央负压滤网及强弱吸头。

18.气动锁定治疗台弹簧臂，转动配合位安装轴承。

19.可拆卸清洗消毒痰盂，痰盂独立180°旋转.

20.反射式LED工作灯，手柄可拆卸消毒，无级调光，三关节旋转，最小照度6000LUX,最大照度≥30000LUX,色温5000-5500K.

二．规格

电源: -220V±10%    50HZ±10%

气源:气压0.5-0.6Mpa  流量> 50L/min k:

水源：水压0.2-0.4Mpa

治疗台输入总功率: ≥800VA

服务:

（1）提供中文《使用说明书》。

（2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。

供货时间：接到中标通知后15日内货到现场，2日安装完毕。