多功能牙科综合治疗机参数要求

数量 1台

- 工作条件

环境温度5℃—40℃

相对湿度 ≤80%

供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min

水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min

AC110/220V, 50Hz, 10A

- 照明

手术灯：

照度(Lux)：≥120,000

显色指数(Ra)：≥95

色温(Kelvin)：≥4300

光斑直径(mm)：120-240

LED灯有效使用寿命(小时)：≥50,000

灯头直径(mm)：≥400

照明深度(mm)：≥1200

灯头功率(W)：≥45

3、全高清影像系统
HD数字高清总像素数：1920×1080

高清图像记录格式：1080p

内存：≥256G

全高清显示器

全高清录播系统，配置遥控器

视角范围：≥16 : 9

镜头：≥10倍光学变焦，≥12倍数码变焦

4、集成设计

照明和摄像系统与牙椅采用一体式结构设计，挂臂与牙医、护士均无交叉，互不干涉；

5、治疗椅

按压式单手头枕

整机采用精密铸造工艺，一体精密铸造成型。

座椅升降范围 最高：≥800mm；最低：≤350mm

座椅承重范围≥135KG

皮座垫

坐垫长度：≥1250mm，坐垫最宽处：≥540mm

靠背长度：≥400mm，靠背最宽处：≥500mm

配置座椅左右扶手，右扶手可向外旋转≥135度，方便病患上下牙科椅。

配置舒适套装（头枕+腰枕）

6、医生单元

推车式工具盘，不锈钢台面。

转臂式第二工具盘，不锈钢台面。

配置三条四孔手机管，采用独立水气控制系统。

手机防回吸功能：有效防止通过手机回吸引起的手机管道内部感染。

配置一把三用枪。

配置纯净水系统：≥1.5L超大储水瓶。

7、治疗箱

可转动箱体，≥90度旋转,方便维修和四手操作。

旋扣式过滤器。
痰盂采用陶瓷材质。
冲痰管出水口高出痰盂平面≥20mm，符合国际标准。

配置独立强吸系统和弱吸系统。

具有防干烧功能的自动恒温热水器

原厂操作系统：

1、开机自检：智能故障检测系统，开机自动检测设备性能；

2、自我修复：电机信号器故障时，系统自动切换无记忆模式，椅位升降俯仰可正常使用；

3、灯椅联动：记忆位、复位、吐痰位功能被触发后，口腔灯自动关闭，到达预设位后口腔灯自动开启；

4、包含三个记忆位、复位、吐痰位、机椅互锁等优异性能。

8、助手工作台

配置双关节助手杆

配置一把热水三用枪

配置一套强吸手柄

配置一套弱吸手柄

配置十功能助手控制面板。

9、地箱

外置地箱设计

封闭电源：符合欧洲安全标准；防潮、防尘、防泼溅，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压。

10、双脚踏设计

电控脚踏：通过脚踏控制手机工作，配合护士通过电控脚踏控制牙椅调节，独立操作，互不干扰。

11、医生椅

配备扶手：舒适防滑；

护士座椅1个

12、服务:

（1）提供中文《使用说明书》。

（2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。

供货时间：接到中标通知后10日内货到现场，2日安装完毕。