口腔综合治疗台技术指标

一、设备名称：口腔综合治疗台
二、数量： 1 台
三.技术指标
（一）工作条件

1.环境条件

（1）环境温度：10℃-40℃

（2）相对湿度：30%-75%

（3）大气压力：700-1060 hPa
（4）进入设备的气压范围为 6-8 bar
（5）进入设备的水压范围为 3-5 bar
（6）进入设备的水温不得超过25℃
2.电源

（1）额定电压：230 V

（2）频率：50/60 Hz

（3）消耗功率：≤1500 W
（二）结构

1．地箱与侧箱采用分体式连接，地箱为落地式，整体设计无外露管线，椅位升降不影响侧箱位置。
2．患者椅

（1）内部构造需铸铝结构组件, 并可联动进行内导轨式运动补偿。
（2）患者椅最大承重量不小于190 Kg。
（3）具备水平移动功能。倾仰角度不小于70o 。
（4）驱动方式：电动马达，双滑轨控制升降。座椅升降和倾仰动作时平稳、无振动。
（5）具备气锁多关节万向调节头枕一个，可向前、后、左、右多方向翻转，方便轮椅患者治疗。

（6）具备左侧扶手，扶手支撑重量不少于35 kg。
（7）无缝患者靠背椅面，椅面要求柔软、光滑、耐磨、可拆卸、易清洗和消毒。
（8）基座配备安全装置，在下降过程中遇到障碍物时，该装置可使牙椅即刻停止向下移动，并反向运动远离障碍物的位置。
（9）靠背配备安全装置，在后仰过程中遇到障碍物时，该装置可使靠背即刻停止向下移动，并反向运动远离障碍物的位置。
（10）整个治疗台的工作可以手控，具备医生、助手共用脚控开关，脚控具备调节手机转速等功能。

4．医生器械台

（1）器械台上的器械盘最多可负荷的重量为2 Kg（器械臂支持气锁固定）。

（2）具备6个器械位。

（3）具有宽大的不锈钢附加治疗托盘，尺寸≥30*38cm，可360度旋转。
（4）触摸控制板具备的控制功能有：患者椅位的升、降、倾、仰；手术灯开启关闭；座椅位置4记忆键；器械照明开启关闭；微电机旋转方向反转；水杯供水以及漱口盆供水等功能。
（5）具备大尺寸液晶显示屏，可显示器械功率，转速，当前状态，错误代码等信息。
（6）器械台前盖可拆卸消毒，硅胶器械垫可取下消毒，触摸键保护薄膜可取下消毒。
（7）原厂高速光纤手机连线2条；

（8）原厂制造电动马达1支，要求：内给水，无碳刷、LED光源照明。
（9）原厂制造带加热三用喷枪1支，枪头及外壳均可拆卸高温高压消毒。
（10）具备防回吸系统。
（11）动态器械互锁系统：当1个动态器械工作时，其他动态器械被自动锁定；

（12）机椅互锁：当动态器械工作时，椅位运动被自动锁定；
（13）医生器械台为分离推车式，可移动至医生对侧.
（14）原装进口洁牙机

（15）原装进口光固化灯

5．助手操作台

（1）至少5个械挂架，可选配备助手器械盘。
（2）控制板具备的控制功能有：患者椅位的升、降、倾、仰；手术灯开启关闭；回复初始状态位置；回复冲痰位置；水杯供水以及漱口盆供水等功能。
（3）具备强力吸引器和弱力吸引器。

（4）原厂制造带加热三用喷枪1支，枪头及外壳均可拆卸高温高压消毒。

（5）原厂内窥镜系统

6．水单元

（1）陶瓷漱口盆，表面光滑易清洗和消毒
（2）电动陶瓷漱口盆可在供水设备上360°旋转，并可拆卸消毒。

（3）口杯注水器可以完全取下进行消毒。

（4）水杯注水的水量可调整并记忆水位。

（5）水杯注水器水流均匀，无喷溅，自动给水，水量可调节。

（6）具备水气压力调节阀及选位阀。

（7）具备管路消毒清洗系统

（8）具备独立蒸馏水瓶

（9）具备负压管路清洗系统

7．LED手术灯

（1）冷光手术灯的工作电压≤18V。

（2）控制方式：器械台面板控制，手控及感应控制，可与椅位，漱口盆智能联动，自动开关。

（3）手术灯的把手可拆下进行消毒。

（4）色温：≥5000K
（5）光强度： 3000-50000LUX，无极调节亮度。

（6）转动方式：三维转动。

8．原厂制造座椅

（1）配备原厂医生座椅1个，可调节座椅高度、腰部支撑的倾斜角度，带环形脚踏。
（2）配备原厂护士座椅一个，可调节座椅高度、扶手方向，带环形脚踏。

9.多功能脚控

（1）控制手机转速快慢，手机喷水，喷气等

（2）控制病人椅漱口位，治疗位

（3）控制椅位的升降仰俯

10．服务

（1）提供中文《使用说明书》。

（2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。
（3）设备整机保修期三年，保修期内免费维修，包括工时费及零配件费；超过保修期负责终身维修，免收工时费。
供货时间：接到中标通知后15天内到货，2天内安装完毕。
PAGE  
5

