牙科诊室边柜技术参数

|  |
| --- |
|  |
| **1.柜体：**  （1）诊室边柜的台面宽度为500-600mm，台面离地高度830mm左右，长度根据医院要求定做，整体柜体结构可按要求进行多种组合。  （2）每个诊柜单元预留标准电源插座两个。  （3）诊室边柜柜体、面板等选用双层不锈钢板框架结构，每个柜体最下方的踢脚板和柜体为一体。  （4）柜体面板厚度不小于18mm（双层不锈钢），双层不锈钢板内为发泡阻燃填充物，表面采用白色纳米覆膜技术，经落物撞击后表面涂层物不脱落，达到于原附着力一样。内胆全部采用纳米覆膜不锈钢本色涂层，达到不沾灰，无指纹，易清洗的要求。  （5）主体框架静态承重＞480kg。  **2.台面：**  原材料选用人造大理石台面，颜色白，边缘加厚整体制作,边缘作弧形处理,台面与水槽及挡水边均采用模具一次压铸成型，水槽设计达到防溅水功能，具备防渗透着色功能，方便表面清洁。  **3.抽屉轨道：**  选用DTC带阻尼轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音，使用寿命长，可自由开合6万次以上。  **4.铰链开关：**  选用DTC铰链，SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。  **5.抽屉搁盘：**  抽屉内置口腔科专用的各式搁盘，模塑成型，规格尺寸根据口腔科材料、器械品种繁多尺寸不一的特点专业设计制作，可根据口腔器材的的大小自由调节搁盘内径大小，满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可取出清洗及消毒。采用ABS板材，提供多种规格可供选择。  **6.洗手及用水设施：**  水龙头选用鹅颈式自动感应辉煌牌或者九牧牌水龙头、上下水部件选用辉煌牌或者九牧牌等，水龙头表面采用镀铬处理，耐酸碱，耐锈蚀。提供热水源并可以调节水温。  **7.垃圾桶：**  隐蔽式，置于洗手盆下方，垃圾箱门采用膝顶式开关，操作方便，避免二次污染,合页采用滚珠合页，可自由开合6万次以上，气撑采用液压缓冲气撑，内配35L医用垃圾桶。  **8.** 可选用医疗垃圾桶、器械盒、锐器盒隐藏与同一柜体中的柜型，便于医生操作，显示诊室整洁、干净。  **9.拉手：**拉手为欧式氧化铝，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。  **10.服务:**  （1）提供中文《使用说明书》。  （2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。 |

**11**.接到中标通知后23天货到现场，4天安装完毕。

**12**.现场发布时间：2019年10月5日。地点：连云港市口腔医院三楼候诊区，海州区市化路54号。联系人：吴更。电话：18961322220.