牙科电动无油空压机技术参数

- 功能特点

1.干燥冷凝系统能保证了医用压缩空气的干燥、无油、温度、湿度、卫生的要求。

2.储气罐体防锈处理，保证压缩机空气的抗菌、抗腐蚀要求。

3.性能稳定，安全可靠。

二．无油空压机主要参数

1.支持牙科综合治疗椅（6-8台）

2.电源220/50（V/Hz）

3.整机功率（W）不小于3400

4.工作压力（Mpa） 0.5-0.8

5.流量（L/min）≥ 450

6.储气容积（L） ≥ 110

7.噪音[db(A)]≦70

三．标准配置

1.整机不低于两台具备同时启动、停，需配置联动装置。

2.配置故障切换功能。

3.加装夜间定时装置.

4.如遇故障报警笛声。

四. 服务

1.提供中文《使用说明书》。

2.安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。配合终端设备安装。

3.保修期3年.

供货时间：接到招标通知后10天内到货，3天内安装完成。