连云港市第一人民医院

宫腔观察吸引手术系统商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈 的内容为连云港市第一人民医院宫腔观察吸引手术系统采购。卖方应将宫腔观察吸引手术系统运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

一次性摄像吸引管主要参数要求：

- 图像处理器功耗：10VA

- 图像处理器工作站工作电压：AC220V，50Hz

- 图像处理器正常环境：温度5℃～40℃、相对湿度≤85%，大气压70kPa～106kPa

- 照明：2颗LED灯

- 视向角：90° （7号管）30°（6号管）

- 视场角：100°

- 分辨率：≥6 lp/mm （0-5mm范围内）

- 照度：≥500 lx

- 成像色彩：彩色

- 图像分辨力：640X480像素

- 有效景深：0-5mm

- 工作部分外径：6mm≤直径≤8mm

- 管身材质：与人体接触部分采用医用无毒不锈钢制造

- 吸引量：这个跟负压大小和通道有关，6号管内空直径为5.4mm,7号管内空直径为6.6mm

- 吸引管工作条件：环境温度:5 ºC ~40ºC

- 相对湿度:≤85%

- 大气压力:70kPa~106kPa

- 输入电压:d.c.5V±0.5V

- 管体内置高清 CMOS 摄像头，手术过程实时直视。

- 直视窗口采用疏血性羽化纳米处理技术，手术过程中不会因血污而降低画面质量。

- 单管身技术，吸引通道更大。

- 超微型高分辨率图像传感器，具有微距成像功能。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，保修期内免费提供每年4次保养。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！