连云港市第一人民医院

全数字彩色多普勒超声监视妇产科手术仪商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈 的内容为连云港市第一人民医院全数字彩色多普勒超声监视妇产科手术仪采购。卖方应将全数字彩色多普勒超声监视妇产科手术仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

(一)产品适用于：供超声实时监控下施行人工流产、取放节育环等妇产科手术用。

(二)整机参数

1、有电子变频探头，探头具有4.5 MHz—9.0MHz变频功能。

2、标配≥15英寸高分辨率医用彩色液晶显示器，带万向悬臂，方向可任意调节。

3、内置工作站，具有诊断报告、打印功能。

4、文件处理功能：存储/打开屏幕图像，存储/打开单帧图像，存储/打开电影文件。

5、系统管理功能及参数预置：病历数据管理、操作参数管理、注释库管理。

6、手术用压力可在设定范围内自动控制。

7、吸引用负压值与超声图象同屏显示。

8、内置一体式负压吸引器，极限负压值：≤-90Kpa，负压调节范围：0～-90KPa

9、瞬间抽气速率：≥20L/min；储液瓶容量：500ml ╳ 2

10、探头可分别与窥器的前页和后页卡接，防止手术中探头因不卡接而脱落，并兼顾前屈和后屈子宫；手术探头配置专用手柄，作为常规腔内探头使用。

11、采用无油单向真空泵，采用单级负压，负压系统无玻璃等易碎制品。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，保修期内免费提供每年4次保养。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院

二〇一九年九月二十六日