连云港市第一人民医院

呼吸机参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院呼吸机采购，卖方负责将呼吸机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

（一）基本要求

1、原装进口产品具备可插拔式充电电池设计，备用电源，在停电时可连续工作至少一小时。参数可根据理想体重进行智能设定，适用体重儿童成人：3.5KG~150KG。

2、非涡轮机或活塞泵，可选配带压缩机，原产压缩机与主机一体式供电供气无需外接电源气源并和中央供气能自动切换。

3、具有中英文操作菜单显示；具备一体化屏幕显示，双视窗彩色触摸屏操作，屏幕≥21寸（非外接可270度旋转）

4、具有加湿器设置功能可根据湿化方式不同进行智能补偿，加湿器容量设定100ml~1000ml。

5、呼气端和吸气端都有配有原厂细菌过滤器（病毒细菌过滤率≥99.999%），且过滤器可经高温高压消毒后多次使用。

6、内置晶体热模式永久性流量传感器，非外置式，性能稳定不易损耗。

（二）呼吸模式

1、辅助/控制通气（A/C）

2、同步间歇指令通气（SIMV）

3、自主呼吸（SPONT）

4、持续气道正压通气（CPAP）

5、压力支持通气（PSV）

6、双水平正压通气（Bi-level）

7、专用无创通气（NIV）

8、漏气补偿功能（LC最高可达65L/min）

9、窒息通气（Back-up Ventilation）

（三）参数设置

1、潮气量：                25~2500 ml

2、呼吸频率：              1～100BPM

3、吸气压力：              5～90厘米水柱

4、PEEP/CPAP：            0～45厘米水柱

5、吸呼比：                1:299～4:1

6、吸气时间：              0.2～8 秒

7、呼气时间：              ≥0.20秒

8、流量触发灵敏度：       0.2~20L/min、

9、压力触发灵敏度：       0.1~20厘米水柱

10、管路断开灵敏度：       20~95%

11、窒息时间间隔：         10～60秒

12、压力上升时间：         1-100%

13、呼气触发灵敏度：       1-80%

14、氧浓度：               21-100%

15、自主呼吸吸气时间上限：≥0.4S~(1.99+（0.02*IBW）)S

（四）监测参数

1、压力   PEEP/CPAP，峰值压力，吸气压力，平均压道力

2、容量   自主呼吸和总呼气分钟通气量，呼气潮气量

3、时间   吸呼比，吸气时间，呼气时间，总频率和自主呼吸频率

4、其他   气道阻力，顺应性，内源性PEEP，触发灵敏度，氧浓度

5、实时曲线   容量/时间，流速/时间，压力/时间 压力-容量环，流速-容量环

6、肺功能  顺应性，气道阻力、浅快指数

（五）报警系统

1、具备全面报警参数，并有报警安全范围自动设置功能；

2、可调参数：低/高分钟通气量，低/高压力，低/高潮气量，低/高频率，窒息时间。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！