连云港市第一人民医院

十二导联动态心电图机商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈 的内容为连云港市第一人民医院十二导联动态心电图采购。卖方应将十二导联动态心电图运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1.记录盒

1.1重量：≤50g，外观小巧，病人佩戴舒适

1.2可防水，预防意外泡水导致的损坏。

2.参数

2.1导联(通道)：12导联

2.2记录： 全信息

2.3频率特性： 0.05-60Hz

2.4输入阻抗 ≥ 20MΩ

2.5增 益： 5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV, ±5%

2.6共模抑制比： ≥100dB

2.7采样率：无需返厂可在 128、256、512、1024H之间转换

2.8 A/D 精度：无需返厂可在8、12、14、16、18位之间转换

2.9定标电压：1mV±2%

2.10极化电压：±300mV

2.11时间常数：≥3.2s

2.12记录时间：≥48小时

2.13显 示： LCD 彩色波形显示

2.14存储介质： MicroSD 卡，≥1GB

2.15数据接口 插拔式 MicroSD 卡/ USB2.0

3电源

电池规格：AAA碱性电池

- 4其他

- 4.1硬件方面：

4.11配合人体的藤蔓式导联线设计，导联线不会缠绕

4.12节能环保，在一节AAA号碱性电池使用情况下，不同采样率可以工作时间不同

4.13彩色液晶图形显示器，可以方便设置记录器的记录参数；并可以实时显示心电图波形，检测电极的安装质量.

4.14一机二用，只需更换导联线就可以实现12导切换3导功能。

4.15病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失.

4.16电源管理功能，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。

4.17灵活的通讯方式，可同时支持Micro SD卡拔插方式和USB2.0高速直接通讯方式.

4.2软件方面：

4.21软件同时兼容3导和12导联记录盒。

4.22具有散点图，叠加图，直方图及散点图+叠加图等图形分析功能，且同屏可显示Lorenz散点图、时间散点图、小时散点图，并逆向回放实时心电波形。

4.23可对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析，具备起搏脉冲检测功能。

4.24采用反混淆技术的QRS 形态分类，可以快速筛选出其中一个模板.还可以通过叠加图进行快速筛选。

4.25可同屏显示主模板、子模板、心拍，使操作的心拍显示一目了然，无需来回切换页面即可完成模板编辑。

4.26模板心拍类型≥20种, 使用户更方便对心搏类型进行定义。

4.27可对每一个单一的心搏和某一时段的动态心电图进行编辑和修改，可自定义心律失常事件，方便操作者快速的编辑和查找各种心律失常和ST段变化。

4.28房颤房扑功能：通过RR间期变化趋势自动判断房颤房扑发生概率，方便操作者快速识别房颤房扑，并可支持房颤编辑功能。4.29直方图编辑：可以选择多种直方图进行编辑，常见的如RR直方图，时序直方图。

4.30支持NN智能心拍插入，可批量插入心搏，提升工作效率。

4.31 ST功能：软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势， ST测量不准确时，可以进行ST段重分析。可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件。

4.32心率变异分析：能够进行时域与频域心率变异分析，能够显示功率谱密度图，分析时间段内的R-R间期趋势列表及散点图。

4.33具有“心率震荡”分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险。

4.34具有“页扫描”功能，可阅览每一次记录的所有动态心电波形，方便操作者快速查找各种心律失常和ST段变化。

4.35病历管理界面：可以在统计信息中查看检查或修改信息并可通过报告界面预览打印；可以按结论模糊搜索病历，方便医生快速查找病人。

4.36 支持双屏同步分析功能。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，保修期内免费提供每年4次保养。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！