连云港市第一人民医院

暖箱商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈 的内容为连云港市第一人民医院暖箱采购。卖方应将暖箱运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

具有箱温和肤温两种温度控制模式；具有湿度显示功能和湿度控制功能；

设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

独立的超温保护系统；

>37℃温度设定功能；

婴儿床倾斜角度无级可调功能；

具有自检功能，多种故障报警提示；

嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；

水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

采用进口有机玻璃；双层恒温罩，自动风帘装置；

蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

前面板具有温度校正功能；

具有肤温传感器脱落报警提示功能；

具有数据储存功能；

具有正门独立锁定装置；

具有RS-232接口；

采用低噪音的无刷直流电机。

控温方式：箱温和肤温两种温度控制

箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37～39℃）

肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37～38℃）

箱温和肤温显示温度范围：5～65℃，升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

婴儿床倾斜角度：±12°无级可调。

婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（稳定温度状态下）

故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等

湿度显示范围：0%RH—99%RH，湿度控制范围：0%RH—90%RH

湿度显示精度：±5%RH内。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，保修期内免费提供每年4次保养。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！