连云港市第一人民医院

高功率钬激光治疗系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院高功率钬激光治疗系统采购，卖方负责将高功率钬激光治疗系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 高功率钬激光治疗系统         本次采购数量：1台

1. 用途：用于泌尿外科泌尿系结石的碎石、良性前列腺增生剜除及汽化、膀胱肿瘤切除、尿道狭窄切开术。

2. 功率：≥100W。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

钬激光外科手术系统技术参数(100W)

| 波长 | 2100nm |
| --- | --- |
| 吸收色基 | 水/非选择性吸收 |
| 作用 | 对人体各种结石体内碎石，人体各种组织的气化，切割，凝固 |
| 组织作用深度 | 0.2—0.4nm/pulse |
| 激光棒 | 四根激光棒设计，在任何一根损坏时可自动代偿工作 |
| 功率 | 四根激光棒，每根最高功率30W，最高功率120W,设定传输到组织最高平均功率为100W |
| 脉冲能量 | 0.2－3.5J |
| 脉宽 | 250-- 500μsec |
| 频率 | 5-50Hz |
| 激光功率不稳定度 | 激光功率不稳定度≤±10％ |
| 光纤 | 可重复使用光纤，光纤口径200nm,365nm,550nm,1000nm。所有型号光纤均获得FDA认证，SFDA认证，CE认证。用于输尿管软镜的软光纤最大承载能量45W. |
| 显示/控制 | 触摸屏(可整机消毒)，可提供遥控器在消毒区控制参数。 |
| 主机资质认证 | 主机获得FDA认证，SFDA认证，CE认证 |
| 设备温度显示 | 可显示设备实时温度，精确到小数点后一位。 |
| 设备电压显示 | 可显示设备实时电压 |
| 装配有CaseSave节约模式 | 可保证激光棒故障时手术能继续进行（可选） |
| 装配有PhotoCell能量监控系统 | 可实时监控并调节激光能量，确保其输出稳定 |
| 装配有外部门互锁插头 | 可确保机器外部门打开时激光不能发射 |
| 装配有频率显示条 | 可提示当前模式下可调频率的最大范围 |
| 装配有能量显示条 | 可提示当前模式下可调能量的最大范围 |
| 装配有能量总值 | 可提示手术累计能量输出总值 |
| 装配有急停开关 | 在设备出现故障时紧急关闭机器 |
| 移动性 | 可随意移动 |
| 冷却装置 | 内置风冷/内置水冷 |
| 软件 | 碎石专用软件可以帮助医生更好的进行碎石手术。 |
| 售后服务 | 在国内拥有厂家自己的办事处和售后服务体系，在国内有自己的维修配件的保税仓库。 |