**连云港市第一人民医院**

**二合一多功能婴儿培养箱参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**二合一多功能婴儿培养箱**采购，卖方负责将**二合一多功能婴儿培养箱**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称: 二合一多功能婴儿培养箱 本次采购数量：2台**

1、具有培养箱工作模式和保暖台工作模式，可相互转换。

2、具有数据储存曲线显示功能,具有整机高度自动调节功能

3、产品具有自检功能，断电、风机、传感器、超温等多种故障报警提示。

4、培养箱控温方式：箱温和肤温两种温度控制

5、箱温控制范围不小于 25℃～37℃

6、皮肤温度控制范围不小于 34℃～37℃

7、箱温和肤温显示温度范围不小于5～65℃

8、平均培养箱温度与控制温度之差: ≤1.0℃

9、皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内

10、婴儿舱内噪声: ≤55dB

11、湿度控制精度: ±5%RH内

12、氧浓度显示范围不小于 1%～99%

13、氧浓度设定范围不小于21%～60%

14、内置婴儿电子秤

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥5年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师。技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，48小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料以及。

4.供所投型号产品的真实用户名单

5.货期：一个月

6.标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**