连云港市第一人民医院

吊塔（功能柱）参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院吊塔（功能柱）采购，卖方负责将吊塔（功能柱）运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 吊塔（功能柱）              本次采购数量：2台

- 1.吊塔主体材料要求为高强度、环保铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洁 。

2.吊塔通过气电分离，四倍承重相关检测，吊塔需通过IP6X级别的防尘测试（需提供相关机构出具的证明材料）制造商必须通过ISO13485及ISO9001质量体系认证，并提供由欧盟认可的体系认证证书。

3.每床位塔气体终端需防误插，接插次数≥20000次。采用进口气体管路连接：氧气插座≥2个，负压插座≥2个，空气插座≥2个。

- 4.每床位塔配10A万能电源插座8个以上（知名品牌），电源为交流电220V并有单独接地线，配置二个等电位接地端子。每床位塔配网络接口≥2个。电源插座、弱电接口、气体接口安装时具体根据业主要求定位。

- 5.每床位塔正面配二层设备托盘，1层底部抽屉，每床位塔背面配一层设备托盘，设备托盘需配有国际标准的不锈钢边轨，每个托盘载重≥50Kg。每床位塔配置一体式输液架和输液泵架（可调高度，延展臂式）1套，储物篮 1套。

- 6.气电箱高度≥800 mm，附件与气电箱连接采用导轨式连接，气电箱体为内嵌式结构设计，≥6条可承重导轨，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重，需要提供结构说明图片。

- 7.具有网线通路。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年,免费全保，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！