连云港市第一人民医院

婴儿培养箱（含蓝光治疗）参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院婴儿培养箱（含蓝光治疗）采购，卖方负责将婴儿培养箱（含蓝光治疗）运抵买方指定地完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 婴儿培养箱（含蓝光治疗）            本次采购数量：13台

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式，具有湿度显示功能和湿度控制功能，设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

2、具备超温保护系统，>37℃温度设定功能；

3、婴儿床倾斜角度无级可调功能；

4、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

5、水箱可用“高温高压”法等方法消毒；

6、具有温度校正功能，具有肤温传感器脱落报警提示功能，具有数据储存功能；

7、箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37~38℃）；

8、肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37~38℃）；

9、箱温和肤温显示温度范围：10-42℃；

10、升温时间：≤40min；

11、皮肤温度传感器精度：±0.3℃内；

12、婴儿舱内噪声：≤45dB(A)；

13、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等；

14、湿度显示范围：0%RH—99%RH，湿度控制范围：0%RH—90%RH，湿度显示精度：±5%RH内；

15、具有黄疸治疗功能；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年,免费全保，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！