连云港市第一人民医院

麻醉工作站技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院麻醉工作站采购，卖方负责将麻醉工作站运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 参数要求：

设备名称: 麻醉工作站              本次采购数量：5台

（一）用途：麻醉用多功能麻醉工作站。

（二）主要技术参数与性能指标：

- 多功能麻醉工作站。

- 适用新生儿，儿童，成人。

- 呼吸模式：具有容量控制VCV和压力控制PCV模式，还需有SIMV、PCV-VG和PEEP模式。潮气量≤20ml。标配预防术中肺不张的解决方案。

- 双麻醉气体挥发罐罐位。

- 每台机器配备原厂最新款七氟烷挥发罐一个。

- 具有开机自检功能。

- 三气源电子流量计：氧气、空气、笑气。

- 外接新鲜气体输出口。

- 具有潮气量实时动态补偿。

- 主机显示屏≥15英寸。

- 呼吸机采用液晶显示屏，显示气道压力波形，并能监测潮气量、呼吸频率、分钟通气量、吸呼比、气道压力（Paw Peak PEEP）的功能，以及显示各种气体浓度和肺功能监测结果。

- 具有氧气、笑气、二氧化碳和五种麻醉药物浓度监测和自动识别功能。每台提供气体采样耗材20套（采样管、集水杯等）。

- 麻醉气体自动识别，麻醉气体浓度监测；显示吸入/呼出麻醉气体浓度值，波形和呼吸频率，MAC值等。

- 具有肺功能监测功能：可监测呼吸道力学参数，包括：气道各种压力监测、吸入和呼出潮气量和分钟通气量监测、呼吸频率及吸呼比监测、呼末正压监测、气道顺应性监测以及气道阻力监测；能描记出实时压力-容量环。提供肺功能监测用耗材20套（或流量传感器耗材）。

- 氧浓度监测，采用顺磁氧技术，无需氧电池等耗品。

- 趋势数据图形趋势及数字趋势。

- 能设置多种报警参数，成人儿童通用。

- 低氧保护装置。

- 呼吸回路可拆卸高温消毒。

- 配有主动式麻醉废气排放系统。

- 流量范围：氧气：0.05 -15.0L/min  笑气：0–10L/min。

- 流量补偿范围：0.2~15L/min。

- 气道压力监测：－9～99cmH2O。

- 呼吸比：2：1～1：5。

- PEEP： 4～30cmH2O。

- 呼吸频率：4～50BPM。

- 必须开放数据接口，便于连接医院的手术麻醉信息系统。

- 内置电池，保证在断电后能够持续运行1小时以上。

- 配备备用小氧气瓶，安装与麻醉机上，用于中心供养故障后短时间使用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年,免费全保，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！