连云港市第一人民医院

病床参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院病床采购，卖方负责将病床运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 病床              本次采购数量：18台

1.床面尺寸为：约2000*900*1.0mm（长*宽*厚度）；床框方管尺寸为：约30*70*1.5mm，整床的外包：约2190*990*540mm。

2.护栏：加密护栏，防坠床，十二档特制扁铁护栏，捏手在高床头处，带有锁件，防夹手装置.

3.餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，不锈钢餐桌架，餐板带手抓孔，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。

4.床脚：中控双面脚轮，不锈钢刹车管，稳定性好。

5.丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能，内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用，全封闭式丝杆。

6.每张床配6个输液杆插孔、1根输液杆、4只引流钩、1只鞋架（直接焊接在底盘上）。

7.双摇床。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！