连云港市第一人民医院通灌院区一号楼改造

手术室手术灯配置要求（8套）

- LED手术灯（子母灯）8套。

  - 手术灯能够稳定定位不漂移，每个灯头需具备三个以上的360°和两个以上180°的旋转关节，操作灵活而且范围大，灯头采用平衡设计提供医生与护士精确的灯头定位需求。

  - 8套手术灯全部预留手术野摄像功能，采用中置无线全高清（FULL HD）变焦摄像系统。中置摄像头具有通用性，可拆卸、可互换。

  - 摄像功能具有自动与手动对焦功能，有自动对白功能，提供色彩稳定的图象，分辨率：1080P，光学变焦达到≥12倍，数码变焦达到≥10倍。摄像头具有自动聚焦及图像放大，光影同步，保证影像反映实际操作程序，摄像头分辨率：≥400万像素。

  - 每组灯配备一个由弹簧臂（进口）支撑的19寸医用高清显示屏，弹簧臂须有≥5个万向节系统，活动灵活。

  - 8套手术灯配置1个高清摄像头，中置可拆卸、可以在8组灯中互换使用。

  - 配置一个图像处理系统放置在指定区域。

  - 使用高清视频线路（通过灯塔内置线路）连接摄像头和显示屏（腔镜手术间显示屏可同时连接腔镜显示屏，作为腔镜显示分屏），预留高清视频线路至手术间指定墙体，以及指定地点的图像处理系统。

  - 具有灯泡故障报警功能，当LED出现故障时,手术灯会自动故障报警,增加光容量,可完成手术。

  - 具备自动光亮度控制功能（可根据医院要求选配），灯头可根据医生站位自动调节LED发光亮度，保证术野光照度稳定。

- LED手术灯8套（参数）

|  | A（母灯头） | B(子灯头） |
| --- | --- | --- |
| 技术原理 | 采用第二代多光源发光二极管（LED）设计 | 采用第二代多光源发光二极管（LED）设计 |
| 灯头直径（mm） | ≥600 | ≥500 |
| 灯泡数量 | ≥120个 | ≥80个 |
| 光亮度（lux） | ≥160,000Lux； | ≥160,000Lux； |
| 腔镜手术背景灯照度 | ≥30Lux | ≥30Lux |
| 光斑直径（cm） | 直径≥20-25cm | 直径≥20-25cm |
| 照明深度L1+L2（cm） | ≥110cm | ≥110cm |
| 色温值（k） | ≥3900Kelvi | ≥3900Kelvi |
| 灯泡使用寿命（小时） | ≥60，000小时 | ≥60，000小时 |
| 万向节系统 | ≥6个 | ≥6个 |
| 消毒手柄 | 每个灯头配置2个、应可在134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽中灭菌 | 每个灯头配置2个、应可在134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽中灭菌 |

三、售后服务要求：

1、为保障医院利益，生产厂家确保设备的施工设计、安装和售后服务由生产厂家直接完成。

2、整机免费保修期（即质保期）自整机验收合格之日起≥1年。

3、应能提供资深工程师在线维修诊断服务，厂家应在中国大陆境内设有可受理售后服务的专线电话。

- 受理维修请求或在线支持请求后的工程师响应时间≤6小时。

- 受理现场维修请求后的工程师抵达现场时间≤24小时。

- 投标人应承诺提供至少每年四次的上门维护保养服务。