连云港市第一人民医院

无创呼吸机参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院无创呼吸机采购，卖方负责将无创呼吸机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:无创呼吸机               本次采购数量：4台

1.可设定和监测目标潮气量（范围160-3000ml），结合多种通气模式使用,调节速度三档可调。可自动选择病人需要的压力，确保病人合适的通气量。

2.监测病人自主呼吸与机器的同步性，最大限度提高患者的依从性和舒适度

3.空氧预混合功能: 通过管道和面罩给氧，受呼吸机压力影响太大，容易导致氧浓度的不稳定。4.全金属涡轮，最大流速：300L / min

5，最大漏气补偿170L / min

6.传感器上感应管伸到面罩中，近端感应，同步性更好。近端测压，消除设定压力与实际治疗压力的偏差。确保即时触发，减少病人呼吸功，提高人机同步性。

7.机器自检功能；全自动触发功能；可选配电池  （待机时间可达5小时）

8.一体化加热湿化装置，具有断水自动断电防干烧功能。

9.流量-时间曲线和容量-时间曲线在线分析。（可波形显示）

10.四种呼吸模式:CPAP,S,T,ST，并可集合定容功能，增加S＋V,T＋V,ST＋V模式。

11.压力范围:吸气压6-30hpa ，呼气压4-20hpa

12.压力上升或下降时间1-6档可调，吸呼比20%-67%，可精确到百分百分之一可调

13.吸气触发1-6档，呼气触发1-6档14.可显示模式、压力、频率、漏气量、潮气量、吸气时间、呼气时间、吸呼比、吸气呼气同步性百分比、分钟通气量、流量—时间曲线、容量—时间曲线、事件发生时间、持续时间。

15.报警功能：声光双重报警、高压、低压、病人窒息、管道脱落、泄漏、机器故障、显示事件发生及持续时间。

16.低噪音（25 db  / 10hpa-1m），确保使用环境安静。

17.气路·电路分离，确保使用安全，并可降低维修成本。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！