口腔种植机(带光)招标参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院口腔种植机采购，卖方负责将口腔种植机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

1、主机要求

1.1：知名品牌，口腔种植专用机。

1.2：自动冲水，水量可调，冲水量60-100ml/min，设有三种冲水模式。

1.3：★动力输出的初始切削转数和扭力参数出厂前已设置在种植机内，使用时不用设置即可使用

1.4：液晶显示屏

1.5：操作程序5组，适合20：1的种植手机。

1.6：★两种种植模式：定速和无极变速，根据医生的需求，可任意切换:

2、种植马达

2.1：体积小，重量轻，噪音小，免维护

2.2：速度可选范围：300-40,000 rpm，连续可调。

2.3：★最大扭矩≥70 Ncm，,调整范围5-70Ncm

2.4：最大输出功率≥70W

2.5：★马达最大扭矩≥5.5 Ncm

2.6：马达线长1.8m，可135℃高温高压消毒。

3、种植手机

3.1：20：1的种植专用手柄，按压式

3.2：为LED自发光光源，无需种植主机加配光纤。

3.3：冲水卡夹为可拆卸，可135℃高温高压消毒

4、脚控开关：

4.1：可控制设备启动开关

4.2：可控制种植程序的切换

4.3：可控制冷却泵的启动和关闭

4.4：可控制手机正反转

4.5：可控制马达无极变速

4.6：全密闭防漏水漏电

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、进口设备交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！