## 牙片机扫描仪参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院牙片机扫描采购，卖方负责将牙片机扫描运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 二、参数要求

- X射线机参数

射线类型：X射线

☆射线焦点  0.4mm

射线方向和分布：限束器出口方向直径60mm

焦点-皮肤距离：20.5cm±0.5cm

输出辐射场：圆形，φ6cm±0.5cm

剂量率：6mGy/s

靶材及靶角:钨靶12.5o

管电压:65kV  ±10%

管电流:7mA   ±20%

负载循环  1/30

固有滤过:0.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004

附加滤过:1.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004

总 滤 过:2.0mmAl/65kV,YY/T0062-2004

半 价 层:65kV时为≥1.6 mmAl

漏辐射率:1米处≤0.25mGy/h(65kV,7mA,1s,加载间隔1s/30s)

加载时间调节范围:0.04s-2.0s  ±(10%+1ms),

泄漏辐射加载因素:曝光1秒停30秒

报警功能  具有故障自动检测，故障代码显示功能，参数可重新设置并保存

数字化拍摄 预留多种拍摄模式。

管组件重量:4kg

射线管头水平面上旋转角度:360°

X射线管头垂直旋转角度:≥270°

X射线管头垂直移动范围:≥500mm

座椅面上线移动范围：120mm

座椅能承受的负荷：≥135KG

二、影像板扫描仪

一、设备名称：影像板扫描仪

二、用途和要求：代替传统胶片，直接用电脑显示图像

三．.影像板技术参数：

1.材 质：影像板（软片）

2.感应区域：30X40mm(标配2号片)

3.分 辨 率：>20线对/毫米

4.灰 度：16位

5.每张影像板使用寿命：>1500次

四.扫描仪技术参数：

1.扫描仪外形尺寸：约220*230*240

2.理论分 辨 率：>40线对/毫米

3.连接：USB HIGH SPEE

4、像素尺寸：500dpi（10个线对）1000dpi（20个线对） 2000dpi（40个线对）

五．功能和特点：

☆2.影像板厚度：≤0.36mm，轻薄可弯曲，能方便地放入患者口腔内，容易置于后牙部位，并适用于各种口内胶片支架。

3.删除方式：扫描完成后自动擦除

4.全中文界面,多种语言显示的数字图形软件≥10种语言，方便使用者。

5.数字化软件能同时安装多台电脑,无使用用户数量限制的数字网络系统

6.数字化牙片成像系统配有软件系统，该软件具有角度测量、灰度调节、图像旋转、图像负像、灰阶测量、骨密度测量、弯曲根管长度测量等功能、图像打印等图像后处理功能。

7、具有书写病历报告、患者登记与检索以及分类和查询检索等功能。

8、多种常用诊断的滤镜组合，牙周滤镜、根管滤镜、龋齿滤镜等，并具有多种常用图像格式输出、画面记录等功能。 *

9、自带放大镜功能，可以获得更多的局部信息。

10.可以和苹果IPAD连接，并可开放dicom接口与医院pacs系统对接(选配)

三、售后服务：

- 提供中文《使用说明书》。
（2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。
（3）保修期：≥2年
供货时间：接到中标通知后15天货到现场，1天安装完毕。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供