**通灌院区1号楼15楼ICU污物清洗设备及配套设施技术参数**

1. 立柜式清洗消毒机，工作原理为高温蒸汽消毒。高度≤1730mm，宽度≤500mm，深度≤450mm。

2.清洗舱门采用单边缝设计，封门边无开口凹槽。使用高品质一体成型的耐高温、耐腐蚀软式密封材料进行密封，确保清洗消毒过程中无蒸汽泄漏。采用双层中空不锈钢材质设计。（提供证明材料：产品说明书）

3.舱门带有物理门锁和电子锁。整个清洗过程和消毒过程中，清洗舱门自动锁死，且清洗舱门带有物理门锁和电子锁双重保护。

4. 温度监控：严格符合ISO15883标准。设定温度和实际温度误差≤±1℃。（提供证明材料：产品说明书）

5. 具备多种不同强度标准的清洗程序，一键式功能选择，洗涤时间根据消毒物品污染程度可调，全过程使用时间6-10分钟。

6. 喷头：远离倒空区域，不易沾染污物。所有喷头方便维护。确保最佳的清洗效果。（需提供证明材料：产品说明书或官方实物图片证明）

7. 清洗舱需连通带U型弯的排水管，且管路带有单向阀。舱内蒸汽需排入排水管内，避免蒸汽进入设备后部而可能造成的对墙面和环境的破坏。

8 严格符合ISO9001；ISO13485；ISO15883-1/3相关标准（提供认证证书）。  
9. 根据实际场地情况设计合理布局推荐方案。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **连云港市第一人民医院清洗消毒机项目污洗间配置清单** | | | | |
| **一、ICU污洗间1** | | | |  |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格** | **数量** | **备注** |
| 1 | 清洗消毒机 | W500mm X H1730mm X D450mm | 1 |  |
| 2 | 倾倒池 | W500mm X H700mm X D500mm | 1 | 标注尺寸高度不含挡水板，挡水板高度100mm；安装台面龙头。　尺寸以现场测量为准 |
| 3 | 立柜 | W640mm X H1800mm X D550mm | 1 | 尺寸以现场测量为准 |
| 4 | 电箱 | 380V,三相五线，16A熔断电流，总功率不小于5KW |  |  |
| **二、ICU污洗间2** | | | |  |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格** | **数量** | **备注** |
| 1 | 清洗消毒机 | W500mm X H1730mm X D450mm | 1 |  |
| 2 | 倾倒池 | W500mm X H700mm X D550mm | 1 | 标注尺寸高度不含挡水板，挡水板高度100mm；安装台面龙头。　尺寸以现场测量为准 |
| 3 | 开门式吊柜 | W1800mm X H650mm X D350mm | 1 | 尺寸以现场测量为准 |
| 4 | 拖把挂架 | W1000mm X H1600mm X D350mm | 1 |  |
| 5 | 电箱 | 380V,三相五线，16A熔断电流，总功率不小于5KW |  |  |