光电一体化阴道镜成像系统技术参数

一、项目概述

- 本次商谈的内容为灌南县第一人民医院光电一体化阴道镜成像系统采购，卖方负责将床边血滤机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 二、参数要求：

1. 显微光学系统8:1平行光路连续光学变倍，独立分光模块可升级，具备≥5档固定变倍放大的切换功能。

2.  放大倍数：6.2 -50倍(10倍目镜)； 观测系统: 双目收敛观测系统，倾斜角45度。

3.  视野范围13.5～83.3mm。

4.10倍21mm视场目镜，高眼点，屈光度+5至-5度可调节。

5. ≤10WLED冷光源单孔同轴照明（聚光光斑技术/无光纤技术）；内置绿色滤片增强衬比度。

6.光学显微系统光源系统及工作站一体化集成，可多向360度旋转及平衡折臂落地式支架。

7. 医学专业接口可接驳1800万像素高清相机。

8.具有病例管理和查询系统功能：输入任意满足的查询条件，一步查出病人资料，具备模糊查询及组合查询功能；能够实现一个患者一个“病历袋”，单次阴道镜之间建立关联。一个患者的多次记录能够在一个病历袋录入，调出。

9. 符合CFDA规定的光电一体化阴道镜结构要求，产品注册证明确标明具备光学系统（显微镜），照相机，计算机及打印机的配置及基本软件功能描述。

- 三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应与院方约定时间内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！